附件一：<

**成都市温江区人民医院**

**2024-01 2024年医疗设备市场调研（一）清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **需求科室** | **设备名称** | **需求档次** | **功能需求** |
| 1 | 急诊医学科 | 电子支气管内窥镜 | 国产 | 1.用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄像及辅助治疗。2.插入管先端内外绝缘，确保手术安全。3.内置LED冷光源，具备防雾功能。4.操作部位防水等级不小于IPX7，可进行全浸泡消毒。5.自动控制图像曝光度，无需手动调节。6.视场角不小于1200。7.配置图像处理器及操作系统，操作系统终身免费升级。8.具备录像录音功能，实现音频录像的实时存储。 |
| 2 | 急诊医学科 | 掌上（便携式）彩色多普勒超声诊断仪 | 国产 | 1.适用于心脏、腹部、血管、浅表组织、新生儿等。2.≥64信号通道，探头具有128阵元，提供检测报告。3.具有数字化二维灰阶成像单元、M型成像单元和彩色多普勒单元:具有B、B/M、B/CFM、B/CFM/PW等成像模式。4.线阵探头最大扫描深度不小于120mm。5.内置锂电池设置，可支持不小于1.0小时连续扫描。6.支持蓝牙连接，具有无线连接，通过内置WiFi与智能显示端连接。7.具有应用预设置功能：针对不同的应用如颈部血管、外周血管等，预置最佳化图像的检查条件，提高工作效率。8.具有超声图像存档与病案管理功能。9.配置探头数量不小于2只，探头可插拔替换，线长不小于1.5m。 |