## 附件1
附件1：
成都市温江区人民医院 2024-02 2024年医疗设备市场调研（二）清单
序号 | 设备名称 | 需求档次 | 功能需求
项目一：重症医学科
1 | 电子上消化道插管用内窥镜 | 国产 | 1.插入部插入部外径:2.0mm； 2.插入部工作长度:1400mm； 3.插入部弯曲角度:向上≥130°，向下≥130°； 4.分辨率:≥9lp/mm； 5.视场角:120°； 6.景深:3-100mm； 7.色彩还原能力:分辨6种以上颜色； 8.图像畸变:无明显几何失真； 9.照明有效性:UL≤25%； 10.插入部和操作部可拆卸:可拆卸。
2 | 迈瑞ME7便携式彩色多普勒超声仪心脏探头 | 国产 | 1.相控阵心脏探头； 2.测量和分析：（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式）一般测量，心功能测量与分析，多普勒血流测量与计算。 3.与迈瑞ME7匹配使用。
3 | 脑电双频指数监测模块（迈瑞监护仪） | 国产 | 1.BIS指数的监测； 2.同屏脑电波显示； 3.爆发性抑制比率； 4.肌电信号； 5.信号质量指数； 6.报警限值功能。 7.与迈瑞N15匹配使用。
4 | 无创心排血量监测仪 | 国产 | 1.可测参数：CO、CI、SV、SVR、TFC、VI/ACI； 2.具备结果输出软件，报告打印功能。
5 | 右心漂浮导管监测仪 | 进口/国产 | 1.可监测前负荷参数:连续右心舒张期末期容积指数、右房压、左房压； 2.可监测心脏做功参数:连续心排指数、连续每搏量指数、连续右心室射血分数、右心室每搏做功指数、左心室每搏作功指数； 3.可监测后负荷参数:连续外周血管阻力指数、连续肺动脉血管阻力指数。
项目二、医美中心
6 | 超声治疗仪 | 国产 | 1.具有三种以上超声工作频率，满足不同人群和不同部位，不同深度的精细化治疗需求； 2.额定输出声功率为多档可调，且最大额定输出声功率≥15W，具有更好的临床治疗效果； 3.五种以上聚焦深度可选，作用于面部和身体塑形治疗，满足临床治疗多样化需求； 4.超声刀手柄与超声刀治疗头为一体化设计（不可拆分），能量更稳定，减少因治疗头经常插拔导致接触不良的风险； 5.同一台设备上可同时适配3把超声刀手柄和1把超声炮手柄，满足临床使用便捷性和多样化需求； 6.具有大焦域技术，具有连发模式； 7.设备设计使用年限尽量长； 8.主机触控屏，屏幕尺寸尽量大； 9.具备客户管理系统，可治疗档案查询功能，查询内容包括：治疗时间、治疗参数、治疗能量发数等。
7 | 高频电刀 | 国产 | 1.具有对组织进行电切和电凝的功能，具有多种数据模式可调节； 2.具有报错及故障报警功能； 3.满足各类开放和腔镜手术需要。
8 | 动力系统 | 国产 | 1.适合于颌面外科、整形外科、骨科、烧伤科及其他外科手术对骨组织和(或)软组织的处理； 2.带功能切换按钮，无级调速； 3.防水等级符合要求，防滑、防侧翻； 4.高速转动马达，输出动力强劲； 5.磨转手柄高转速，支持正反打磨； 6.磨头径向跳动量＜0.01mm，适合精细手术要求，具有多种规格磨头可选； 7.锯片可调节≥8个不同角度。
9 | LED手术无影灯 | 国产 | 1.有冷光效果； 2.光质好； 3.亮度无级调节，不易产生疲劳感； 4.无频闪； 5.光照度均匀，无虚影产生，清晰度高。
10 | 手术器械 | 国产 | 1.精细止血钳12.5cm弯1把 2.精细止血钳12.5cm直1把 3.止血钳16cm弯1把 4.止血钳18cm弯1把 5.特快剪9.5cm弯1把 6.组织钳15cm1把 7.精细持针器12.5cm1把 8.鼻部剥离剪（弯）12.5cm1把 9.单爪拉钩12.5cm1把 10.微型双爪拉钩头宽2mm1把 11.双爪皮肤拉钩（钝）15cm1把 12.双爪皮肤拉钩（锐）15cm1把 13.双球拉钩10mm15cm1把 14.双球拉钩13mm15cm1把 15.鼻深部拉钩1把 16.鼻双头拉钩14cm1把 17.鼻双头拉钩17cm1把 18.自助鼻拉钩（耙式/双爪）1把 19.鼻软骨镊15cm1把 20.鼻软骨镊12.5cm1把 21.枪型镊16cm1把 22.ADSON镊（有勾）（15cm）1.0mm1把 23.ADSON镊（有钩）0.8mm1把 24.鸟嘴剪（弯）11.5cm1把 25.蛙嘴剪（弯）11.5cm1把 26.双头鼻中隔剥离子1把 27.鼻骨凿（左保护）5mm1把
28.鼻骨凿（右保护）5mm1把 29.鼻骨凿（直保护）5mm1把 30.鼻骨凿（铲式）2mm1把 31.鼻骨凿（铲式）4mm1把 32.骨锤1把 33.鼻骨锉（直）1把 34.鼻骨锉（枪式）1把 35.鼻中隔旋转刀（枪型）1把 36.D型刀1把 37.鼻镜301把 38.鼻镜501把 39.鼻吸引管1根 40.软骨挤压器1把 41.雕刻版-铝合金1件 42.肋软骨拉钩单头1把 43.钢尺15cm1把 44.手术刀柄3#1把 45.肋软骨拉钩双头2把 46.肋软骨U型剥离子（左）1把 47.肋软骨U型剥离子（右）1把 48.肋软骨剥离子双头1把 49.肋软骨剥离子（铲式）1把 50.肋软骨切割刀1把 51.钢尺20cm5把 52.鼻综合整形器械消毒盒1只 53.螺旋口吸引管Φ1.2*1201根 54.螺旋口吸引管Φ1.8*2001根
55.螺旋口吸引管Φ2.0*2501根 56.螺旋口吸引管Φ2.5*3001根 57.螺旋口吸引管（单孔）Φ1.0*601根 58.螺旋口吸引管（单孔）Φ1.2*601根 59.螺旋口吸引管（单孔）Φ1.2*901根 60.螺旋口吸引管（单孔）Φ1.5*901根 61.螺旋口吸引管（单孔）Φ1.5*1201根 62.螺旋口吸引管（单孔）Φ2.0*1501根 63.螺旋口吸引管（单孔）Φ2.0*1801根 64.螺旋口吸引管（单孔）Φ2.0*2001根 65.螺旋口吸引管（单孔）Φ2.5*2001根 66.螺旋口吸引管（扁嘴单孔）Φ1.8*1801根 67.斜孔不带保护立体吸引管Φ2.0*200（3排16孔）1根 68.斜孔不带保护立体吸引管Φ2.5*200（3排16孔）1根 69.斜孔不带保护立体吸引管Φ2.5*300（3排16孔）1根 70.螺旋口吸引管（双品字孔）Φ3.0*3001根 71.螺旋口吸引管（双品字孔）Φ2.5*2501根 72.螺旋口转换器2只 73.螺旋口堵头8只 74.定向螺旋口手柄1把 75.吸引管-螺旋口手柄1把 76.脂肪静置架20ML1个 77.螺旋口吸引管（V口）2.5*2501个 78.注射器拉杆（20ml）1把 79.精细持针器1把 80.超细剪1把 81.精细止血钳12.5cm弯1把
82.综合吸注器械套装消毒盒1只 83.乳房拉钩(25mm)25mm1把 84.乳历拉钩(20mm)20mm1把 85.L型乳房拉钩1把 86.ADSON镊0.8mm(有钩)0.8mm有钩1把 87.ADSON镊0.8mm(无钩)0.8mm无钩1把 88.16cm金柄有齿组织剪(直)16cm直1把 89.16cm金柄有齿组织剪(弯)16cm弯1把 90.12.5cm金柄持针钳12.5cm1把 91.铲式乳房剥离子(左弯)左弯1把 92.铲式乳房剥离子(正弯 )正弯1把 93.铲式乳房剥离子(右弯 )右弯1把 94.14cm精止血钳(直)14cm直1把 95.14cm精止血钳(弯)14cm弯1把 96.手术刀相(带刻度)3号1把 97.腋窝入路内窥镜隆乳剥离牵引器28cm1把 98.腋窝入路内窥镜隆乳剥离牵引器18cm1把 99.成形钳121#1把 100.成形钳122#1把 101.医用剥离器（铲型）头宽10.5mm1把 102.医用剥离器（铲型）头宽8.5mm1把 103.医用剥离器（双头方柄）直/弯1把 104.医用剥离器（双头圆柄）210mm1把 105.医用剥离器（双头圆柄）180mm1把 106.医用剥离器（双头圆柄）带钩210mm1把 107.医用镊（牙镊）160mm1把 108.钢丝剪(镶片）120mm1把
109.骨凿（平刃）直头4mm200mm1把 110.骨凿（平刃）小弯8mm200mm1把 111.骨凿（平刃）大弯8mm200mm1把 112.骨凿（平刃）直头10mm200mm1把 113.骨凿（平刃）中弯10mm200mm1把 114.整形拉钩（下额角）1型 带槽12.5mm*60mm1把 115.整形拉钩（下额角）2型12.5mm*55mm1把 116.整形拉钩（下额角）3型 角弯11mm*55mm1把 117.整形拉钩（下额角）4型12mm*65mm1把 118.整形拉钩（下额角）5型16mm*85mm1把 119.消毒盒1只
项目三、眼科
11 | 加热式超声雾化器 | 国产 | 1.温度设置及控制范围:30~43℃(可调节)； 2.具备全程语音播报功能； 3.管路出雾口检测温度，保证出雾温度与实际显示温度相同； 4.有超高温语音报警及保护功能，双温度探头监测温度； 5.主机超声工作频率:2.4MHz±10%； 6.雾粒中位直径:4μm，直径小于5μm的雾粒百分比大于65%； 7.最大雾化率:>1ml/min； 8.常温雾化、加热雾化及薰蒸模式自由切换； 9.可以加中药、也可以加西药。
12 | 眼科超声诊断仪 | 国产 | 1.A超测量:角膜厚度、前房深度、晶体厚度、玻璃体长度、眼轴长度及其均值； 2.方式:手动测量，自动测量； 3.探头频率:A超:>10MHz;B超:>10MHz； 4.B超扫描角度和深度:角度53°、深度>50mm； 5.人工晶体计算:SRK-II、SRK-T、SCDK、Holladay、Hoffer-Q、halgis； 6.显示模式:B、B+B、B+A、A
13 | 裂隙灯显微镜 | 国产 | 1.总倍率:10X、16X、25X； 2.目镜倍率:10X、16X； 3.屈光度调节:+5D~-5D； 4.瞳距最小调节范围:52mm~85mm； 5.滤色片:无色片、隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片； 6.固视标颜色:红色
14 | 角膜内皮细胞显微镜 | 进口/国产 | 1.可用于角膜内皮细胞数量、大小、面积、细胞密度等测量； 2.够一次测量连续自动拍摄>16张照片，并自动选取最佳照片； 3.测量区域至少需达到角膜中心1点，周边6点，旁中心6点，共可拍摄测量13点； 4.相同眼前后对比图:两组数据可以同时显示，对同一病人进行术前术后的角膜内皮情况对比观察； 5.能对内皮细胞的暗区进行自动分析； 6.提供中文报告数据库软件；图文报告:提供报告板，能进行离线分析，报告多元化。
15 | 角膜地形图仪 | 进口/国产 | 1.数据采集方式:小头placido环； 2.照明系统:低亮度照明； 3.地形图显示方式:单图、双图、多图、三维立体图、傅里叶分析等； 4.角膜接触镜软件:用户自定义配镜方案、自定义镜片类型、模拟荧光素图,矢状泪膜指示图、位置调节、旋转和倾斜。 5.角膜高度图，前表面，后表面曲率，圆锥角膜筛查 kappa角
项目四、胸心外科
16 | 微波消融治疗仪 | 国产 | 配置与功能要求： 1.配备病例管理系统:能够新建、查询、保存、打印、删除患者病历信息，所有信息存储于数据库中，可支持导出。 2.配备监控软件:监控软件可直接通过软件控制整机工作状态、设置参数、自主编辑消融方案等，实现智能化操作。 技术性能： 1.工作频率:提供2450MHz、915MHz两种频率任选； 2.可支持两个微波输出端； 3.支持0-100W功率输出，且连续可调，实际输出功率误差<10%； 4.连续、间歇两种工作模式任选，两种模式互换可调； 5.治疗时间(1-30)分钟，任意选择设置，治疗时间到，自动停止输； 6.带有冷却系统，以保证消融针与正常组织接触面的温度在45℃以下； 7.消融针与正常组织接触面温度的实时监测显示，测温范围10-45℃，精度±0.5℃，当温度超过45℃时，设备自动停止出； 8.消融范围边缘温度监测，测温范围35-99.9℃，精度±0.5℃，至少提供三路测温，当测温针温度超过设定值时，设备自动停止出。 9.设备自带对消融针发射状态的测试系统，确保有微波能量输出。
17 | 低温手术系统（氩氦刀） | 国产 | 1.适用范围包括：肺、肝脏、骨骼等实体肿瘤冷冻治疗; 2.无需预冷，开机即刻冷冻; 3.测温性能区间:-200℃~+100℃; 4.具有和一次性无菌冷冻消融针配合使用的延长输气管; 5.低温治疗功率最小可调区间<6%; 6.具有高压急停功能、超温预警等功能； 7.治疗通道≥2； 8.消融针规格≥4个； 9.设备可连续降温、升温、降温速率>5℃/s; 10.具有条码扫入功能，且可手动输入条码; 11.冷冻温度≤-140℃，复温温度>35℃;
18 | 单孔胸腔镜手术器械 | 国产 | 持针钳1把、吸引管2把、海绵钳2把、止血钳2把
项目五、麻醉科
19 | 超声高频集成设备 | 国产 | 1.可同时连接超声刀头、单极和双极器械； 2.具备报警功能； 3.超声刀具备能量调节功能，增强凝血功能； 4.具备高频单极、双极功能。
20 | 输血输液加温仪 | 国产 | 1.温度控制范围34-40℃，全自动控温； 2.双通道输出； 3.具备报警模式，包括超温、低温、系统错误等报警； 4.预热时间短。
21 | 射频等离子体手术系统 | 国产 | 1.具备切割、止血、消融、凝固等功能； 2.一把刀头能同时实现消融、止血、切割等功能； 3.等离子输出，多档位可调节； 4.配置电切镜、手术电极、脚踏等。
22 | 微波治疗仪 | 国产 | 1、配合一次性使用水冷微波热凝消融针，用于甲状腺结节的消融； 2、主机配备水冷循环系统，冷却针杆温度； 3、界面可触摸液晶屏显示、操作； 4、具备双路旁开测温，和杆温监测，实时旁开测温和针杆温度显示在系统工作界面； 5、具备至少连续、脉冲、脚踏三种模式输出； 6、配套一次性使用水冷微波热凝消融针应具备针杆温度监测； 7、传输电缆应无菌封装在一次性水冷微波热凝消融针内，保证手术无菌环境和稳定功率输出；
23 | 数字式十二道心电图机 | 国产 | 1.标准12导联心电信息同步采集； 2.设备内置存储器，可储存大量病历； 3.具备故障诊断和故障报警提示； 4.具备外部接口和无线连接方式等，可连接工作站。
24 | 4K三维内窥镜摄像系统 | 国产 | 1.具备4K图像处理能力，输出超高清影像； 2.防水； 3.支持多种图像模式，包括白光、绿色荧光、彩色荧光、黑白荧光等，支持分屏显示任意切换； 4.具有自动对接功能和自动光源亮度调节； 5.配置摄像头、荧光腹腔镜镜头、冷光源等。
25 | 有创连续心排量监测模块 | 国产 | 1.血流动力学监测模块，支持连续心排的监测，采用热插拔方式，无需单独的电源，插入监护仪即可使用； 2.采用微创连续监测技术，无需肺动脉导管和中心静脉导管，通过一根动脉导管即可进行连续心排量监测； 3.监测参数包括: 3.1连续心输出量CCO，连续心输出量指数CCI； 3.2每搏量SV，每博射血指数SVI； 3.3每搏量变异SVV； 3.4外周血管阻力SVR和SVRI； 3.5动脉压波形Art； 4.数据可存储，方便回顾及打印；
26 | 肌电诱发电位监测仪 | 国产 | 设备由主机和患者接线盒组成。在甲状腺手术中，帮助医生术中导航，快速识别喉返神经，降低神经损伤的风险。具有通道关闭功能，可根据临床手术患侧的监测需求选择开启或关闭相关的通道，显示波形；并且有刺激电流快速选择功能，有助于腔镜手术下快速调节电流，辨别不同神经。
27 | ABS器械台 | 国产 | 用于手术间物品供应、放置，以及部分仪器设备的放置。整车配置4只全塑胶静音轮，坚固耐用，其中两只配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。
28 | 重型支肩架 | 国产
29 | 重型方形夹持器 | 国产
30 | 轻型托腿架 | 国产
31 | 轻型圆形夹持器 | 国产
32 | 侧卧手架 | 国产
33 | 轻型圆形夹持器 | 国产
34 | 通用方垫 (40×24×1.5cm) | 国产 | 1. 40×24×1.5cm
35 | 俯卧位垫 (63×46×15cm) | 国产 | 1. 63×46×15cm
36 | 宽半圆型体位垫(50×15×7cm) | 国产 | 1. 50×15×7cm
37 | 麻醉机、呼吸机内部回路消毒机 | 国产 | 1.必须杀灭芽孢，符合卫生部对消毒设备高水平消毒要求，枯草杆菌黑色变种芽孢灭菌对数值:>3.0； 2.龟分枝杆菌脓肿亚种的杀灭对数值>4.0，对脊髓灰质炎病毒≥4.0，白色念珠菌>4.0，大肠杆菌>5.0，金黄色葡萄球菌>5.0，铜绿假单菌>5.0 达到《消毒技术规范》要求。人类冠状病毒灭杀对数值≥4.0； 3.03浓度检测:消毒运行中随时通过传感器检测03浓度，保证消毒准确有效； 4.温度控制装置，监控核心部位温度，保证机器低于55°内部温度运行； 5.打印消毒记录:消毒结束后，可打印消毒记录，方便使用方查验； 6.自动干燥:干燥模式采用恒温进行，确保内回路干燥彻底，无水分残留，保证消毒效果； 7.自动加液:采用自动加液方式，无液自动报警。
项目六、口腔科
38 | 根管预备机 | 国产 | 1.适用于各类牙髓炎、牙髓坏死和各类根尖周炎的牙齿根管的预备和清理； 2.能对电机输出扭矩实时动态控制，有效预防断针； 3.具备无线充电模式； 4.低噪音。
39 | 根管长度测量仪 | 国产 | 1.适用于牙齿根尖长度进行精准测量，即时显示根管工作针的位置，精确的检测出根尖的位置； 2.自动校准测量准确度； 3.彩色液晶屏，图像清晰，多种颜色清晰指示针在根管中的轨迹； 4.可设定根尖止点功能，可根据专业化需求设定，及时提醒测量距离。
40 | 热牙胶填充仪 | 国产 | 1.适用于各类牙髓炎、牙髓坏死和各类根尖周炎的牙齿根管填充治疗； 2.可根据不同的加热针可以选择不同的加热温度； 3.具有液晶显示屏； 4.有多种温度和填充速度可选择。
41 | 口腔数字印模仪 | 国产 | 1.口腔数字印模仪为分体式设计收取、转移方便；主要用于代替传统印模采集牙齿、牙龈、粘膜等软硬组织表面的数字化印模得到患者三维数字化模型，且其真彩效果可用于医患高效沟通，能大大提升患者就医体验和就诊效率； 2.扫描分辨率：＜0.15mm； 3.扫描精度：≤20μm； 4.取像景深加强模式＞10mm
项目七、健康管理（体检）中心
42 | 彩色多普勒超声系统 | 国产 | 1.配置高分辨率彩色液晶显示器； 2.探头接口≥5个，全激活、相互互通； 3.具备组织多普勒成像，支持组织速度图、能量图、M型、频谱成像模式； 4.具备图像放大功能； 5.配置腹部探头、浅表探头、心脏探头、腔内探头，所有探头均为宽频变频探头，二维、谐波、彩色及多普勒模式分别独立变频，≥3段；
43 | 裂隙灯显微镜 | 国产 | 1.光斑直径，裂隙长度达到14mm,能更全面地观察眼部情况； 2.物镜五档转鼓变倍，其中40倍的放大倍率可以观察到巩膜血管的血流情况； 3.所有接口可连接符合国际标准的附件。
44 | 心血管系统状态检测仪 | 国产 | 1.无创无损对心血管系统疾病进行早期筛查，可以对血管早期硬化、下肢堵塞以及血液载体流动性、心脏功能、冠心病风险、心衰风险评估以及心率变异性等指标筛查； 2.测量人群:20-90岁； 3.具备报警功能； 4.具备病历查询、打印报告等功能。
45 | 脑血管血流动力学检测仪 | 国产 | 1.满足治疗缺血性脑血管药物疗效评价与筛检； 2.卒中高危人群筛检； 3.卒中危险度评估； 4.卒中一级预防用药指导及效果评价； 5.卒中二级预防用药指导及效果评价； 6.中老年人健康体检。
46 | 体适能测评与促进管理系统 | 国产 | 1.运动能力评估(包含健康筛查、心理测评、人体成分分析、心肺功能测试、肌肉力量测试等)，出具综合评估报告； 2.智能运动处方，根据测评结果，出具个性化中心运动方案及室外运动方案，包含有氧、力量、拉伸、放松等，营养方案、心理康复建议等； 3.健康管理平台，进行人员管理、设备管理等，并可在用户移动端进行报告查阅。
项目八、检验科
47 | 倒置显微镜 | 国产 | 1.功能:用于细胞组织观察与培养； 2.移除聚光镜,工作距 195mm，于观察超高培养瓶，大视野目镜； 3.需要满足科研需求的大面积工作台； 4.放大倍数范围:40x~640x。
48 | 糖化血红蛋白分析仪 | 国产 | 1.高效液相色谱法； 2.全自动检测，检测速度不小于50人次/小时； 3.重复性好，结果稳定，CV＜3%。
49 | 特定蛋白分析仪 | 国产 | 1.自动进样 2.仪器测试速度≥180测试/小时； 3.具备急优先功能，具备轨道自动进样功能； 4.检测项目需包含C-反应蛋白、血清淀粉样蛋白A； 5.检测模式：三种检测模式，hsCRP、SAA、CRP； 6.hsCRP检测线性范围1-360.0mg/1； 7.具备条码扫描功能，配条码扫描器，样本信息可自动输入； 8.支持与 LIS 系统双向通讯，互传数据； 9.可连接现有的全自动血液分析仪，实现血细胞分析/hscrp一管通检测。
50 | 全自动核酸杂交仪 | 国产 | 1.杂交时间短； 2.样本容量大； 3.移液精度高； 4.具有功能异常及试剂不足检测功能； 5.杂交结果可以自动判读。
51 | 全自动抽滤机 | 国产 | 1.有智能、自动化控制；自动感应抽滤，抽完后自动感应及自动停止，无需人工判断控制开关。 2.具有多个抽滤杯座：每个样本抽滤时间在1分钟内。
52 | 干式荧光免疫分析仪 | 国产 | 1.样本位:≥12个； 2.重复性:变异系数CV≤10%； 3.稳定性:相对偏倚≤±8%； 4.准确性:检测偏差≤±15%； 5.线性相关性:线性相关系数≥0.97 6.可连接LIS/HIS系统 7.可开展幽门螺杆菌分型检测
53 | 全自动免疫印迹分析仪 | 国产 | 1.检测项目包括抗核抗体谱17项、自身免疫性肝病抗体谱、自身免疫性血管炎、自身抗体筛查(8-10)项、自身免疫肌炎抗体谱、吸入性及食物性过敏原特异性IgE抗体(大于20项)等多项检测； 2.全自动完成印迹法的加样、孵育、洗涤、加液、膜条干燥、结果扫描分析、结果输出保存操作； 3.测试数:≥60测试/盘； 4.样本位:≥50人份，支持原始管上机； 5.具备自动进样功能，仪器自动识别样本条码； 6.可与LIS系统双向通讯； 7.具备自动判读功能； 8.检测结果重复性:CV≤5%； 9.精确性好，CV≤5%。
54 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 国产 | 1.检测通量≥300个测试/小时,具备外接流水线功能； 2.发光值的线性:在不小于3个发光值数量级范围内，线性相关系数(r)应≥0.99； 3.发光值的稳定性:采用发光剂法，发光值的变化应不超过士10%； 4.临床项目的批内精密度:CV≤8%； 5.加样正确度与重复性:最小加样量以10μL为例，偏倚不超过±μ1L，变异系数≤5%；最大加样量以100μL为例，偏倚不超过±5%，变异系数≤2%； 6.反应区温度控制的正确度和波动度，反应区温度的偏倚不超过设定值37℃的±0.5℃，波动度不超过0.5℃； 7.检测项目:≥60项，至少含高尔基体蛋白73(GP73)、白介素1β、白介素2受体、白介素6、白介素8、白介素10、白介素17A、γ-干扰素肿瘤坏死因子。
55 | 流水线式全自动酶联免疫工作站 | 国产 | 1.全自动完成 ELISA 实验，包括加样、稀释、振荡、孵育、洗板、读数及结果判断全过程实验； 2.完全开放试剂系统； 3.同时容纳(非连续装载)≥192个样本，满足大标本量需求，减少频繁样本装载； 4.多通道独立加样，避免样品携带污染和液体稀释效应，具有装针检测报警功能； 5.≥16块96孔微板，并行分配标本的微板数≥16块96孔微孔板； 6.振荡孵育模块≥16个，能够同时孵育≥16 块微板，并且每个孵育模块能够单独温控，独立振荡； 7.≥40个通用试剂仓位； 8.内置样本自动条码扫描器，装载时自动扫描标本条码。 9.全中文操作软件，支持Windows系统，可以终端管理系统（LIS/HIS）连接，实现数据共享通讯，支持单/双工通讯。
56 | 结核分枝杆菌耐药基因全自动医用PCR分析系统 | 进口/国产 | 1.整合定量 PCR 检测所需的所有步骤，在一个检测试剂盒中，可自动完成样品制备、纯化、基因提取、核酸扩增、荧光测定的全过程。实时监测PCR进行情况，一旦PCR完成，系统的软件会自动判断并报告结果。 2.系统带有1个独立检测模块，并可扩展至4个独立检测模块。每个检测模块含有独立的超声破碎装置、阀门驱动装置、温度控制装置以及可独立进行6通道荧光检测。 3、生物安全性:检测为全密闭反应体系，样品盒应采用全封闭的卡盒结构最大程度避免样品污染，全封闭操作保证实验室环境及人员安全。
57 | 二氧化碳细胞培养箱 | 国产 | 1.容积80L以上； 2.具有加热加湿功能； 3.具有消毒功能，如UV紫外线消毒或高温湿热消毒等； 4.温度波动≤±0.2℃； 6、具有多重报警功能:确保设备处于安全的运行状态，如超温报警、缺水报警C02 浓度报警、C02 断气报警等。
58 | 二氧化碳培养箱 | 国产 | 1.功能:二氧化碳培养箱； 2.容积:大于200L； 3、温度控制:范围室温+5~50℃，精度±0.1℃； 4、C02 浓度控制:范围0-20%，误差±0.1； 5、消毒功能:具有消毒功能，如UV紫外线消毒或高温湿热消毒等； 6、具有多重报警功能:确保设备处于安全的运行状态，如超温报警、缺水报警C02 浓度报警、C02 断气报警等。
59 | 数显恒温水箱 | 国产 | 1.温度精确，数字显示，自动控温； 2.温度波动度小，温度均匀度小； 3.具有报警功能； 4.温度控制精度高。
60 | 水平旋转摇床(振荡器) | 国产 | 1.速度控制范围：20-230rpm可调； 2.可显示速度控制时间和速度，时间可调； 3.适用于梅毒TRUST法和酶标板的混匀； 4.可进行定时/连续设定。
61 | 高压灭菌锅 | 国产 | 1.容积≥300L； 2.全程自动控制，具备指示和报警功能； 3.可自动修正加热控制参数，防止冲温，控温精度±0.5℃； 4.具有自动补水功能，缺水停止加热、补水、到达低水位后续加热，按顺序进行。 5.有多重排泄方式可选择，适应不同类型的物质。
项目九、呼吸与危重症医学科
62 | 电子支气管内窥镜 | 进口/国产 | 1、先端部外径≤4.2mm； 2、先端部弯曲角度向上>210°，向下>130°； 3、插入部具备左右>120°旋转功能； 4、兼容现有的内窥镜摄像系统可实现窄带光成像功能，指导靶向活检，提高对黏膜下早期癌变的诊断率。
63 | 电子胸腔内窥镜 | 进口/国产 | 1.视野角度>120 度； 2.景深范围 3-100mm； 3.先端部外径<6.9mm； 4.软性部外径≤7.0mm； 5.钳子管道内径>2.7mm； 6.弯曲角度:向上>130度，向下≥130度； 7.具有高频电兼容和激光兼容； 8.兼容现有的内窥镜摄像系统可实现窄带光成像功能，指导靶向活检，提高对黏膜下早期癌变的诊断率。
64 | ROSE实验配件 | 国产 | 1.100X物镜； 2.2000挖宝像素相机； 3.ROSE图文报告软件； 4.配套品牌电脑。
65 | 睡眠呼吸记录仪 | 进口/国产 | 1.导联数≥7导； 2.≥4GB内存，可存储500小时以上的多段数据； 3.具有基于气流，血氧饱度度和呼吸努力度信号的良好数据指示功能，无需软件，就可以显示有效记录时长和问题导联； 4、可蓝牙无线联机同一品牌的CPAP或BiPAP呼吸机进行压力滴定，具有在电脑上调压的压力滴定控制软件，并且能够记录实时潮气量，压力变化，漏气量等数据。
项目十、儿科
66 | 高频振动排痰系统（背心式） | 国产 | 1.压力范围：3-30mmHg，步进 1mmHg； 2.工作频率：1-20Hz； 3.液晶触摸屏和参数设置旋钮同步操作，同时具有紧急机械停止按键； 4.可实现治疗压力和治疗频率自动检测、反馈、和调节功能，保证患者治疗过程中的安全性； 5.具有储存和查询患者历史治疗信息的功能； 6.支持咳嗽暂停功能。
67 | 婴儿培养箱 | 国产 | 1.具备箱温和肤温两种温度控制模式； 2.温度控制误差小，符合要求； 3.具备故障报警功能； 4.婴儿床可倾斜； 5.箱内噪音水平低。
68 | 超声骨密度测量仪 | 国产 | 1.多部位均能测量； 2.适用于多人群，如婴儿、儿童、青年等； 3.多种计算参数。
69 | 电子身高体重秤 | 国产 | 1.满足儿童身高体重测量范围； 2.测量误差范围小，符合要求； 3.具有结果显示界面； 4.方便移动。
70 | 婴儿卧式身高体重测量仪 | 国产 | 1.能实现快速打印功能； 2.具有显示功能； 3.满足婴儿身长、体重测量； 4.测量误差范围小，符合要求。婴儿
71 | 可视喉镜 | 国产 | 1.显示器前后、左右有充足的旋转角度； 2.具备防雾功能； 3.具备拍照摄像功能； 4.具备内部储存设施； 5.可满足儿童可视下气管插管。
72 | 一氧化氮检测仪 | 国产 | 1.测定范围：1～3500ppb； 2.示值误差范围小，符合检测需求； 3.测量结果重复性：测量结果重复性≤5%； 4.检测时间：≤60秒； 5.具备过滤外源性一氧化氮装置。
73 | 儿童病床 | 国产 | 1.具备升降功能，满足病人需求； 2.配置餐板、护栏、静音脚轮、输液架、床垫、引流勾等； 3.病床四角防撞； 4.护栏全包围，符合保护儿童设计。
项目十一、超声医学科
74 | 掌上（便携式）彩色多普勒超声诊断仪 | 国产 | 1.适用于心脏、腹部、血管、浅表组织、新生儿等； 2.≥64信号通道，探头具有128阵元，提供检测报告； 3.具有数字化二维灰阶成像单元、M型成像单元和彩色多普勒单元:具有B、B/M、B/CFM、B/CFM/PW等成像模式； 4.线阵探头最大扫描深度不小于120mm； 5.内置锂电池设置，可支持不小于1.0小时连续扫描； 6.支持蓝牙连接，具有无线连接，通过内置WiFi与智能显示端连接； 7.具有应用预设置功能：针对不同的应用如颈部血管、外周血管等，预置最佳化图像的检查条件，提高工作效率； 8.具有超声图像存档与病案管理功能； 9.配置探头数量不小于2只，探头可插拔替换，线长不小于1.5m。
75 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 国产 | 1.满足科室妇科，妇产应用； 2.配置腹部、心脏、浅表、腔内容积、腹部容积探头； 3.高帧率造影成像，观察动脉相血管结构和灌注特 征； 4.妇科容积造影； 5.智能盆底解决方案； 6.产科场景自动容积扫描。
76 | 便携式彩超经食道探头 | 国产 | 1.探头配置：心脏探头； 2.与迈瑞M9匹配使用。
项目十二、胃肠血管外科
77 | 医用振动排痰仪（背心式） | 国产 | 1.压力范围：3-30mmHg，步进 1mmHg； 2.工作频率：1-20Hz； 3.液晶触摸屏和参数设置旋钮同步操作，同时具有紧急机械停止按键； 4.可实现治疗压力和治疗频率自动检测、反馈、和调节功能，保证患者治疗过程中的安全性； 5.具有储存和查询患者历史治疗信息的功能； 6.支持咳嗽暂停功能。
78 | 空气压力波 | 国产 | 1.具备深静脉血栓预防和消水肿两种模式； 2.主机可适配三腔大腿套、三腔小腿套、三腔足靴套和单腔足底套，分体式设计，方便穿戴，且多种尺码可选，适用不同体型病人，保证预防效果； 3.主机可兼容单病人专用腿套、重复使用腿套，满足临床避免交叉感染的需求； 4.足底套和腿套既可同时使用，也可单独使用，单用足套可达到足底泵的效果； 5.足部和腿部加压压力可独立调节 6.静脉再充盈时间一键可调，可根据病人不同的静脉充盈情况相应调节充气间歇时间，且实时显示； 7.开机自检功能，自动识别腿套类型并图形化显示在屏幕上； 8.可充电锂电池，断电情况下，电池续航时间 6～8 小时；通常情况，电池充满电时间≤4 小时。
项目十三、烧伤整形外科
79 | 光子治疗仪（红蓝光） | 国产 | 1.峰值波长:包括红光，蓝光，适用于各类创面治疗； 2.光功率密度(光源表面测量):蓝光:>2500mw/cm2 ，红光:>2500mW/cm2； 3.温度反馈功能具有温度反馈功能，温度测量误差为土1℃； 4.特定照射距离下的温升和光功率密度水膜温升≤2℃，光功率密度>65mW/cm2； 5.光功率稳定度光功率变化率≤±1%； 6.光斑均性有效红光辐照度的均匀性>0.6； 7.最大治疗深度>10cm； 8.红蓝光自动切换功能蓝光源照射后自动启动红光照射的切换； 9.最大有效治疗面积>800cm2； 10.支持联网功能，配工作站； 11.治疗光源应具有一体式内置伸缩遮光装置，可伸缩调节距离； 12.五级能量可调； 13.持续/脉冲照射治疗可选； 14.可从0min~99min 连续可调。
80 | 植皮片制网器套装 | 进口/国产 | 1.植皮片制网器组合(包括制网座1件、手柄1件、消毒盒 1件)； 2.扩皮比例:1.5:1、3:1、6:1、9:1； 3.运用不同比例的皮肤移植载片进行皮肤扩皮； 4.需要移植载片； 5.能够与取皮刀配套使用。
项目十四、康复医学科
81 | 手提式电脑中频 | 国产 | 1、输出频率：2kHz-10kHz,允差不大于±10%； 2、输出电流不大于100mA; 3、可输出多种调制波形并设定输出组合波形； 4、输出辐度可调； 5、具备可充电蓄电池，且连续工作时间不低于1小时。
82 | 手提式电脑低频 | 国产 | 1、输出脉冲频率:不低于1—120Hz； 2、脉冲宽度不低于75-300us； 3、输出通道不少于两个，可单独输出。
项目十五、放射科
83 | 医用图像打印机 | 国产 | 1.用于记录DR/CT/MRI等放射影像输出的数字信号图像； 2.输出为纸质影像、支持多种胶片尺寸，及彩色打印。
84 | 医用无菌手术包柜 | 国产 | 1.定制尺寸，上下间距高于一般无菌柜； 2.具有耐高温、耐腐蚀、不易变形等特性； 3.采用整体一体化并开门涉及； 4.与人体接触无尖角和毛刺。
项目十六、消毒供应中心
85 | ATP荧光检测仪 | 国产 | 1.检测清洗度灵敏度高； 2.存储数量:可储存数据； 3.可拆卸、可反复充锂电池，电力可确保连续操作； 4.具备开机自动检查及报警功能。
86 | 蒸汽清洗机 | 国产 | 1.自动监测水位，自动加水； 2.耐高温电器控制系统，保证设备正常安全运行； 3.设备散热系统，能够保证内部控制系统温度； 4.具有进水超时保护，超压断电保护功能； 5.能够连续不断提供蒸汽，保证器械清洗效果。
项目十七、病理科
87 | 生物显微镜 | 国产 | 1.可作明场的观察成像，用以观察染色的组织细胞； 2.光学系统为无限远校正光学系统，齐焦距离≤45mm，便于对焦操作及图像拍摄； 3.视场数不低于25mm，可在100放大时观察到不低于2.5mm的实际载玻片区域； 4.具备光强记忆功能，显微镜可以记下每个物镜下最合适的光线强度，避免转换物镜时因光线变化而眩光； 5.物镜要求：2.5x、5x(N.A.≥0.15)、10x、20x、40X；具备双物镜快速切换，便于低倍镜与高倍镜快速切换观察； 6.目镜：10X宽视野目镜，视野数不低于25mm，与物镜配合可在100放大时观察到不低于2.5mm的实际载玻片区域； 7.具备电动转换的不低于6孔位物镜转换器，可通过按钮快速转换观察倍数，提高诊断效率； 8.具备高分辨率CMOS彩色相机，≧600万像素，芯片靶面≧2/3英寸，便于诊断图像的拍摄。
88 | 全自动免疫组化染色机 | 国产 | 1.单张检测时间:15分钟； 2.检测通量:8-12张切片； 3.最多同时检测试剂数量:5-7个； 4.使用环境:温度15-30℃；湿度:<80%； 5设备最大尺寸:长60*宽50*高70cm。
项目十八、柳城分院
89 | X射线计算机体层摄影设备 | 国产 | 1.能够完成全身各部位常规平扫、增强检查及常规血管成像； 2.探测器排数40-64排，层数≥80层； 3.含人工智能AI诊断模块1-2个，双筒高压注射器； 4.机架倾斜可满足患者需求。
90 | 除颤监护仪 | 国产 | 1.具备彩色显示屏； 2.具备手动除颤、自动体外除颤(AED)功能。 3.可通过体外电极板进行能量选择，最大可达360J； 4.配置锂电池； 5.除颤后心电基线恢复时间短。
项目十九、临床试验中心
91 | 数字式十二道心电图机 | 国产 | 1.标准12导联心电信息同步采集； 2.设备内置存储器，可储存大量病历； 3.具备故障诊断和故障报警提示； 4.具备外部接口和无线连接方式等，可连接工作站。
92 | 医用立式超低温冰箱 | 国产 | 1.温度范围：冰箱内部温度可达-80℃； 2.有效容量（L）≥690L； 3.温度显示：LED数字式； 4.温控方式：电脑版温控。
93 | 低温高速台式离心机 | 国产 | 1.转速>5000r/min； 2.容量：可同时对42份以上的样本进行处理； 3.定时范围：1min~9999 min59s/点动/连续。
项目二十、基础通用医疗设备
94 | 除颤/起博分析仪 | 国产 | 1、蓄电池工作时间不少于2小时； 2、适合多种除颤器波形； 3、具备ECG各类波形输出功能； 4、具备除颤能量、同步测试等除颤仪参数的检测功能; 5、具备经皮起博器检测功能。
95 | 电气安全分析仪 | 国产 | 满足GB9706.1-2020和卫生行业相关标准要求，对高频漏电流、对地漏电流、接地电阻等电气安全参数进行检测。
96 | 器械车 | 国产 | 四轮可拉，放置一般医疗器械。
97 | 多参数心电监护仪 | 国产 | 1.可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和体温等参数，且适用成人、小儿、新生儿； 2.内置蓄电池； 3.具备多通道波形显示功能。
98 | 病床 | 国产 | 1.具备升降功能，满足病人需求； 2.配置餐板、护栏、静音脚轮、输液架、床垫、引流勾钩等； 3.病床四角防撞。
99 | ABS床头柜 | 国产 | 1.配置脚轮，带刹车； 2.柜体耐腐蚀、耐褪色等特性。
项目二十一、神经外科
100 | 手术动力装置 | 国产 | 1.采用大功率电机输出，动力强劲稳定； 2.电机自动风冷设计，持续运行不易发烫； 3.颅骨钻手柄带手把设计，握持舒适，操控性强； 4.高速转动马达，输出动力强劲； 5.径向跳动量≤0.01mm，磨钻高速运行不跳动。
项目二十二、内分泌科
101 | 胰岛素泵 | 国产 | 1.基础率步长：≤0.03u/h； 2.基础率自动分配功能：能同时满足6段和24段基础自动分配； 3.基础率分段:≥3种预设，每种可设置1-48段； 4.胰岛素泵电池:≥270mAh 锂电池，能重复充电使用； 5.无导管。
项目二十三、泌尿外科
102 | 铥激光能量系统 | 国产 | 1.激光器工作方式:脉冲波或连续波； 2.双脚踏开关，方便手术中不同需求时快速切换； 3.最小单脉冲能量<0.1J，最大单脉冲能量≥4.5J； 4.最高脉冲频率:>500Hz可调； 5.脉冲宽度可调范围>1200μs； 6.须配置原厂200μm、272um、365μm、550um、800m和1000μm多种规格光纤。 主要的功能需求（必须满足）：经腔道内泌尿系结石的粉碎及软组织（包括前列腺及膀胱肿瘤组织）的汽化和凝固。
项目二十四、妇产科
103 | 宫腔内窥镜 | 国产 | 1.视向角>12°，视场角>70； 2.可耐受高温高压以及低温等离子消毒； 3.外鞘(最大插入部宽度)<7.55mm 同时，器械通道孔径>4.8mm； 4.可兼容多品牌内镜光源系统，光源适配器数量>3个； 5.配套手术器械，宫腔手术剪、妇产科用剪、宫腔异物钳、子宫息肉钳、宫内节育器取出钳、妇科分离钳、妇产科组织钳，工作长度>400mm； 5.可单独配合钳夹器械使用，也可配合旋切、刨削刀头使用,可配合一次性宫腔组织旋切活检器使用可实现刨削功能。
项目二十五、消化内镜
104 | 超声内镜用小探头 | 进口/国产 | 1.能够与医院使用的内镜超声主机相匹配（奥林巴斯UM-2R)； 2.能通过2.8毫米活检孔道，机械扫描模式，超声频率≥12兆赫，探头前段长度＜2cm。 3.能够与奥林巴斯EU-ME2匹配使用。
项目二十六、皮肤科
105 | 皮肤镜图像处理 | 国产 | 1.对人体皮肤及皮肤附属器病变组织进行多维度多模态放大拍摄，实时动态观察，拍照采集皮肤镜影像图片，可进行图像处理，保存，建立包含病人完整信息的医生病历，打印图文报告。 2.皮肤镜采集方法：非偏振光法，偏振光法和浸润法。 3.皮肤镜镜头分辨率。 4.皮肤镜感光原件尺寸：CMOS≥1/2英寸。 5.皮肤镜成像均匀度≥90%。 6.设备使用年限≥10年。