## 清单
附件1：
成都市温江区人民医院 2025-06 2025年医疗设备市场调研（四）
序号 | 设备名称 | 需求档次 | 功能需求
12 | 核酸分子杂交仪 | 国产 | 1.用于药物基因分型的快速分子杂交检测，为临床安全合理用药提供指导报告； 2.用于药物基因多态性的快速检测，检测位点≥60个； 3.样本检测通量≥48孔，≥4个荧光检测通道，FAM、HEX、ROX、Cy5等； 4.控温精度≤0.3℃，温度均匀性≤0.5℃； 5.检测时间较短，低于45分钟。
32 | 心电图工作站 | 国产 | 1.从体表记录心脏每一心动周期所产生的电活动变化图形； 2.记录测值包括：心率、电轴、P波时限、P-R间期、QRS时限、Q-T间期、QTc、T波、Rv5、Sv1等； 3.支持运动去伪迹处理，可以矫正婴幼儿身体抖动引起的干扰； 4.支持心电事件、起搏心电、晚电位功能； 5.具备数字化接口，可通过接口方式将采集的原始心电数据传输到院内心电网络系统进行诊断分析； 6.内存≥8GB、硬盘≥1T、显示器≥21寸、USB口≧3个、导联线≥2条、扫码枪、打印机。
47 | 铅屏风 | 国产 | 1.适用于骨科需X线透视的手术，用于防护射线。； 2.骨科手术C型臂透视时射线防护，推动便捷无噪音 3.双联型≥2000*1800mm；≥400*600mm铅玻璃观察窗，万向轮移动且无噪音，带刹车。
58 | 恒温箱 | 国产 | 1.用于病员输注液体的加温； 2.可使输注液体加温至一个温度后保持恒温，具有杀菌功能； 3.容积＞54L，温度控制范围≥5℃~85℃，防滑脱。
75 | 宫腔检查镜 | 国产 | 1.用于宫腔疾病的治疗，包括子宫肌瘤、息肉、粘连、畸形以及异物残留等； 2.具有7Fr的手术器械通道，在可视情况下手术操作。 3.配备多种器械，包括（剪刀、活检钳、异物钳）≥3把等。 4.镜鞘一体，含无创末端，与内窥镜联体设计，镜体更细，进出水更通畅。 5.密封帽内置。可顺利通过输卵管疏通导丝等术中耗材，且与手术器械紧密包裹，杜绝气泡进入宫腔。 6.进出水口可根据手术需求360°旋转，进出水通量大， 7.超广角镜头，镜面具有防反光设置。
78 | 胎儿脐血流检测仪 | 国产 | 1.检测显示脐带血流图普，自动实时计算S/D、RI、PI、FVR等特征指标； 2.适用于妊娠中晚期及产程中，脐血流常规检测、高危妊娠的监护、脐带绕颈等异常、胎盘功能不良等的监测、胎儿畸形的辅助诊断； 3.配置主机、一体式电脑、脐血流探头、台车、打印机等。
101 | 内热式针灸治疗仪 | 国产 | 1.适用于医疗单位对患者进行颈肩腰腿痛的治疗； 2.设备的输出通道≥40通道，采用单通道数控内热针，每个通道都有控制显示；。 3.具备一键启动操作能控制内热针的治疗温度，能自动检测并显示当前治疗温度； 4.内热针应具有标准刻度，能精准治疗； 5.配置连接导线≥40根、内热针具≥100支、一次性无菌内热针具≥100支
107 | SBRT组合式全身定位系统 | 国产 | 1.用于SBRT放疗患者的体位固定，多项配置能与现有体架相互匹配，能够适配图像引导系统； 2.CR床板射线均匀性误差≤0.5%；开通过举臂支架固定架可使双上肢置于上举位； 3.可配合图像引导系统；调节压腹装置限制呼吸动度；控制双下肢，保证双下肢处于固定位置；可采用充气方式给腹部施加压力，限制呼吸动度。 4.配置弓形尺、碳纤维弓形尺呼吸控制装置、腿部固定弓形尺、气囊式呼吸控制器、真空垫复位器、热塑膜固定装置、发泡聚氨酯膝垫及脚垫等。
111 | 神经肌肉刺激器 | 国产 | 1.通过高能量电刺激，激活下肢所有静脉肌肉泵，加快血液流动速度，促进局部血液循环，预防深静脉血栓，消除水肿和促进愈合； 2.可充电使用； 3.具备恒流脉冲电流，误差范围小； 4.具备多种脉冲宽度，误差范围小； 5.具备电极脱落预警功能； 6.具备蓝牙信号传输；
112 | 脊柱内镜设备、器械 | 国产 | 1.用于治疗腰椎间盘突出症，通过该系统能精准摘除突出的椎间盘组织，解除其对神经根或脊髓的压迫； 2.器械通道和工作长度便于微创操作‌；适应不同入路需求（如椎间孔、椎板间等）‌，配置相应内窥镜； ‌3.手术器械配置包含不限于逐级扩张管、工作套管、可视扩孔钻、神经拉钩、剥离子、抓钳、咬骨钳等与内窥镜配套使用的手术器械； 4.配置等离子射频系统； 5.摄像系统分辨率：≥1920（H）×1080（V）
114 | 甲状腺手术器械包 （免气腹甲状腺拉钩） | 国产 | 1.用于经腋窝无充气腔镜甲状腺手术辅助器械； 2.用于甲状腺结节及肿瘤病灶手术、甲状腺癌手术切除等，达到颈部不留疤痕手术效果； 3.配置要求:固定器、固定支架(含竖杆、横杆、提拉固定器、提腔拉钩（左弯、右弯）、甲状腺自动拉钩、甲状腺拉钩、直角拉钩、直角拉钩（带吸烟冲洗功能）、消毒盒等。
115 | 多用头架 | 国产 | 1.应用于神经外科手术头部固定； 2.头架采用多钉固定，固定数量多且牢固，降低了滑脱的风险； 3.可以根据患者骨密度的不同，灵活调整； 4.头架固定臂可左右双向滑动≥30°，便于术中随时调整头位，且头位调整时，患者中轴不会移位 ； 5.配置一键锁定的牵开系统及其他附件； 6.适合用于各种年龄段的成人和儿童。
116 | 神经康复诊疗仪 | 国产 | 1.用于科室颅脑损伤后遗症、脑卒中后遗症、脑瘫、外周神经损伤、引起的吞咽困难、言语不清、四肢瘫痪、偏瘫等疾病的康复治疗。 2.具备神经肌肉电刺激(健侧带动患侧镜像神经治疗)功能； 3.具备肌电生物反馈，具有正反馈模式和负反馈模式； 4.具备经皮电刺激功能、神经网络重建、小脑顶核刺激（脑循环治疗）等功能； 5.配置：一套一拖四、台车、计算机、神经康复诊疗仪系统软件、神经康复诊疗仪≥4台、导联线≥4套、蓝牙适配器等。
118 | 手术动力系统 | 国产 | 1.适应各类增生性瘢痕，凹陷性瘢痕，瘢痕疙瘩的治疗。临床应用于增生性瘢痕、瘢痕疙瘩、凹陷性瘢痕、痤疮瘢痕、痘坑、陈旧性瘢痕、萎缩性瘢痕的治疗； 2.用于整形外科手术时对皮肤瘢痕组织钻孔、削磨、切割/切开处理； 3.具备2个高速环钻机，可同时独立工作，支持两个患者同时进行手术； 4.具备手动和脚踏开关两种控制方式； 5.两个环钻机均配备独立计数功能。
130 | 便携式吸引器 | 国产 | 1.具备在救护车使用的负压功能； 2.可调节负压，带充电功能； 3.配置可移动试轮子，负压器，连接管；
136 | 等离子射频手术系统 | 国产 | 1.用手术中对人体组织进行切割、消融、凝固和止血； 2.匹配耳鼻喉科各种息肉、出血、炎症、增生肥大等的治疗： 3.满足耳科：鼓膜打孔、耳内镜持续灌流手术等； 4.满足头颈：甲状腺开放手术等； 5.满足鼻科：翼管神经阻断术、经鼻颅底内镜手术等； 6.自动检测附件及刀头功能：能在连接好脚踏和手柄后主机根据不同刀头自动设置默认功率大小； 7.可选配开展耳内镜手术的灌注泵。
149 | 手术器械 | 国产 | 1.手术室基础器械包：用于外科手术的常规器械， 2.胸心外科手术专科器械包：用于胸心外科常规手术使用，含腔镜器械； 3.骨科手术专科器械：用于骨科常规手术使用； 4.骨科关节镜器械包：用于关节镜下操作，如切除、剥离、缝合等技术，能与现有施乐辉关节镜配套使用的手术工具； 5.神经外科手术专科器械包； 6.胃肠外科专科器械包：主要用于胃肠外科腹腔镜手术； 7.耳鼻咽喉科专科器械包：显微精细器械，包括优质和普通器械。 | 详见对应工作表

## 手术室基础器械包
手术室基础器械需求清单
器械名称 | 科室 | 型号 | 数量（个） | 备注 | 材质需求
止血钳（弯全齿） | 手术室基础器械 | 各型（14、16、18、20、22、24厘米） | 2400 | 每个型号各400把 | 手术器械采用材质性能至少不低于304不锈钢材质
止血钳（弯全齿） |  | 26厘米 | 50 | 每个型号各50把
止血钳（直全齿） |  | 各型（14、20厘米） | 100 | 每个型号各50把
止血钳（直有钩） |  | 20厘米 | 50
无损伤止血钳 |  | 各型（弯18、20厘米） | 20 | 每个型号各3把
组织钳 |  | 各型（16、18厘米） | 600 | 每个型号各300把
组织钳 |  | 20厘米 | 100
刀柄 |  | 各型（4号、7号） | 200 | 每个型号各100把
组织剪（弯） |  | 各型（16、18厘米） | 200 | 每个型号各100把
组织剪（直） |  | 各型（16、18厘米） | 200 | 每个型号各100把
组织剪（弯综合） |  | 各型（18、20、22、25厘米） | 200 | 每个型号各50把
肠钳（直直齿） |  | 各型（22、25厘米） | 20 | 每个型号各10把
肠钳（弯直齿） |  | 各型（22、25厘米） | 20 | 每个型号各10把
海绵钳（弯有齿） |  | 25厘米 | 100
海绵钳（弯无齿） |  | 25厘米 | 100
拉钩 |  | 各型（皮肤拉钩21、深部拉钩S20、25、30腹壁拉钩28厘米） | 150 | 每个型号各30把
持针钳（细针） |  | 各型（14、16、18、20厘米） | 40 | 每个型号各10把
持针钳（粗针） |  | 各型（16、18、20厘米） | 300 | 每个型号各100把
持针钳（粗针） |  | 22厘米 | 40
医用镊 |  | 16厘米 | 50
医用镊 |  | 22厘米 | 50
组织镊（直有钩） |  | 16厘米 | 50
组织镊（无损伤） |  | 各型（组织镊14、16厘米） | 30 | 每个型号各15把

## 胸心外科手术专科器械包
胸心外科基础器械需求清单
器械名称 | 科室 | 型号 | 数量（个） | 备注 | 材质需求
肋骨牵开器 | 胸心外科手术专科器械 | 单叶各型(40×34、60×52、75×65) | 8 |  | 手术器械采用材质性能至少不低于630材料
肋骨合拢器 |  | / | 2
双关节海绵钳 |  | 头宽10mm,5*340mm | 10 | 胸腔镜用
双关节持针器 |  | 5*333mm,带锁扣 | 6
推结器 |  | V型头部，4*360mm | 4
双关节直角分离钳 |  | 双关节，弧高15mm,5*360mm带锁扣 | 6
双关节组织分离钳 |  | 双关节，角度20mm,5*360mm带锁扣 | 6

## 骨科手术专科器械
骨科基础器械需求清单
器械名称 | 科室 | 型号 | 数量（个） | 备注 | 材质需求
椎板咬骨钳 | 骨科手术专科器械 | 各型刃宽1（21cm/90°、110°、130°） 刃宽2（21cm/90°、110°、130°） 刃宽3（21cm/90°、110°、130°） | 27 | 每个型号各3把 | 手术器械采用材质性能至少不低于304不锈钢材质
髓核钳 |  | 各型(直型20cm头宽2、3、4)（上弯20cm头宽2、3、4） | 18 | 每个型号各3把
咬骨钳 |  | 各型（双关节直型22cm刃宽2、4、6） | 21 | 每个型号各7把
医用螺丝刀 |  | 各型（上肢梅花、下肢梅花、上肢内六角、下肢内六角） | 80 | 每个型号各20把
骨膜剥离器 |  | 各型（直角球头、弯角球头27cm10/5.5×3.5、直角、弯角6.5/5.5)（弯/弯18cm刃宽5、2）（弯20cm刃宽6、刃宽8）（弯/弯24cm刃宽4、6）（直角/弯19cm5、10）（直角球头/弯27cm10/5.5）（直角/弯27cm6.5/5.5） | 48 | 每个型号各3把
截骨刀 |  | 各型（直型27cm平刃刃宽6、8、10）（弯型27cm平刃刃宽6、8、10） | 30 | 每个型号各5把
神经拉钩 |  | 各型（金属方柄角形90°/方头头宽14cm3、 5、 7）（金属方柄直形/直角弯圆头19cm1.4×4.7） | 12 | 每个型号各3把
神经根拉钩 |  | 直型/直角弯球头33cm2.2×3.8 | 8
骨凿 |  | 各型(圆柄直、半圆刃12cm头宽4）（圆柄弯/单斜平刃30cm头宽10）（六角柄圆刃22cm头宽6、头宽8） | 15 | 每个型号各3把
骨刮匙 |  | 各型(六角柄直27cm匙形头宽3、6、 12) | 4 | 每个型号各4把
钢丝穿引器 |  | 各型（钢丝穿引器15cm×2.5）（直型/左弯25cm弧度R30穿引直径3）（直型/右弯25cm弧度R30穿引直径3） | 6 | 每个型号各2把

## 骨科关节镜器械包
骨科关节镜
产品名称 | 数量 | 规格 | 材质需求
鸭嘴左弯蓝钳 | 1 | 鸭嘴左弯15°，工作长度： ≥123mm，长度：218mm，高度100mm，头部宽度：5.0mm，张合角度39°， | 手术器械采用材质性能至少不低于304不锈钢材质
鸭嘴右弯蓝钳 | 1 | 右弯15°，工作长度：≥ 123mm，长度：218mm，高度100mm，头部宽度：5.0mm，张合角度39°
鸭嘴直蓝钳 | 1 | 型，工作长度： ≥123mm，长度：218mm，高度100mm，头部宽度：5.0mm，张合角度35°
鸭嘴上翘篮钳 | 1 | 头翘型，工作长度：≥ 123mm，长度：218mm，高度100mm，头部宽度：5.0mm，张合角度30°
前角蓝钳左 | 1 | 前角左侧，工作长度：≥ 115mm，长度：212mm，高度101mm，头部宽度：5.6mm，张合角度45°
前角蓝钳右 | 1 | 前角右侧，工作长度：≥ 115mm，长度：212mm，高度101mm，头部宽度：5.6mm，张合角度45°
游离体钳 | 1 | 长度≥280mm，工作长度92.5mm
探勾 | 1 | 长度241mm，工作长度115mm，头端直径1.5mm，头部宽3mm
抓线钳 | 1 | 长度262mm，工作长度165mm，张合角度≥60°，头部宽4mm
剪线器 | 1 | 工作长度129mm，长度229mm，工作直径4.2mm，高109mm
骨锤 | 1 | 长度190mm，锤体长度48mm
骨锉 | 1 | 工作长度≥150mm，杆部直径3.6mm，头部宽度5mm，
交换棒 | 1 | 长度≥307mm，直径4mm
推结器 | 1 | 工作长度168mm，长度≥211mm，杆直径3mm，过线孔直径1.5mm
戳枪（头翘） | 1 | 头翘型，头部钝化处理工艺，长度≥262mm，工作长度165mm，张合角度45°，头部宽2.5mm，
刻度探针（肩） | 1 | 长度≥260mm，工作长度150mm，头宽2mm，杆部直径4mm，激光刻度标记：2-10mm，
左弯缝合钩45° | 1 | 工作角度45°，左弯型，工作长度≥142mm，直径3.8mm，长度289mm
右弯缝合钩45° | 1 | 工作角度45°，右弯型，工作长度≥142mm，直径3.8mm，长度289mm
直形缝合钩 | 1 | 工作角度90°，直型，工作长度142mm，直径3.8mm，长度289mm，
左弯缝合钩25° | 1 | 工作角度25°，左弯型，工作长度145mm，直径3.8mm，长度292mm
右弯缝合钩25° | 1 | 工作角度25°，右弯型，工作长度145mm，直径3.8mm，长度292mm
微骨折锥20° | 1 | 角度20°，工作长度110mm，长度240mm，杆直径6mm
微骨折锥45° | 1 | 角度45°，工作长度124mm，长度234mm，杆直径6mm
微骨折锥65° | 1 | 度65°，工作长度103mm，长度234mm
微骨折锥90° | 1 | 角度90°，工作长度103mm，长度234mm
关节内窥镜（2.7*110mm） | 1 | 1.高清关节镜； 2.工作直径≥2.7mm，工作长度≥110mm，视向角30°，视场角≥80° 3.配有双阀镜鞘和穿刺锥
镜鞘 | 1
穿刺针 | 1

## 神经外科手术专科器械包
神经外科基础器械需求清单
器械名称 | 型号 | 数量（个） | 备注
神经剥离子 | 长20cm，头3mm、4mm | 6
单齿撑开器 | 钝头，长200mm：钩深60、钩深45、钩深30 | 9 | 每个型号各3把
脑压板 | 板式，带刻度，长20cm：头宽2、头宽4、头宽6 | 18 | 每个型号各6把
吸引头 | 滴水状吸孔，22cm长：φ2.0、φ2.5、φ3.0、φ4.5 | 12 | 每个型号各3个
双关节咬骨钳 | 侧弯，头4mm，长23cm | 4
洗耳球 | 90ml | 6
脑穿针（钝头） | 3.6*100 | 6

## 耳鼻咽喉科专科器械包
耳鼻喉科手术器械清单
序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 耵聍钩 | 半柳叶状，直形，尖头 | 1 | 支 | 采用优质材料制造，性能不低于630材质
2 | 耵聍钩 | 半月状，直形,L2.4 | 1 | 支
3 | 耵聍钩 | 圆状，直形，φ2mm | 1 | 把
4 | 耵聍钩 | 圆状，45°,φ2mm | 1 | 支
5 | 耵聍钩 | 圆状，45°,φ2.5mm | 1 | 把
6 | 耵聍钩 | 圆状，90°,φ2mm | 1 | 把
7 | 耵聍钩 | 直形，尖头 | 1 | 支
8 | 耵聍钩 | 弧形，微弯，钝头 | 1 | 支
9 | 耵聍钩 | 45°，尖头，L1.4mm | 1 | 支
10 | 耵聍钩 | 90°，尖头，L1.2mm | 1 | 支
11 | 耳用探针 | 球头，中弯，φ0.8mm | 1 | 支
12 | 耵聍钩 | 卵圆状，中弯，W1.2mm | 1 | 支
13 | 耵聍钩 | 卵圆状，中弯，W1.8mm | 1 | 支
14 | 耵聍钩 | 卵圆状，双头 | 1 | 支
15 | 耳刮匙 | 圆状15°锐口，φ2mm | 1 | 支
16 | 耳刮匙 | 圆状45°锐口，φ2mm | 1 | 支
17 | 耳刮匙 | 碗状，15°锐口2*1.4/2.2*1.6 | 1 | 支
18 | 耳刮匙 | 碗状，15°锐口2.4*1.8/2.6*2 | 1 | 支
19 | 耳钳 | 斜杆，推杆式（置放钳） | 1 | 把
20 | 耳用吸引管 | 直管，1mm,分体式 | 2 | 支
21 | 耳用吸引管 | 直管，1.5mm,分体式 | 2 | 支
22 | 耳用吸引管 | 直管，2mm,分体式 | 1 | 支
23 | 中耳息肉钳 | 麦粒型，带齿，直形，5*0.6*0.9mm | 1 | 把
24 | 中耳息肉钳 | 麦粒型，带齿，上翘20°，3.5*0.6*0.9mm | 1 | 把
25 | 中耳息肉钳 | 圆碗形，直形，2.5mm | 1 | 把
26 | 中耳息肉钳 | 圆碗形，上翘45°,φ2mm | 1 | 把
27 | 中耳息肉钳 | 卵圆碗，直形，6*2.4 | 1 | 把
28 | 耳剪 | 枪状，直形，精细 | 1 | 把
29 | 耳用槌骨咬骨剪 | 推切口，上开口 | 1 | 把
30 | 耳剪 | 枪状，直行，微上弯，镫骨足弓剪 | 1 | 把
31 | 乳突牵开器 | 固定式130mm，精细款 | 1 | 把 | 采用材质性能不低于304材质
32 | 乳突牵开器 | 活动式，3*3齿精细款 | 1 | 把
33 | 消毒盒 | 耳科专用 | 1 | 只