## 清单
附件1：
成都市温江区人民医院 2025-06 2025年医疗设备市场调研（四）
序号 | 设备名称 | 需求档次 | 功能需求
3 | 防辐射围领 | 国产 | 1.防护甲状腺等颈部结构； 2.辐射防护性能优，重量轻、厚度薄、材料柔软、耐腐蚀； 3.铅当量（120Kv管电压下）≥0.5mmpb。
4 | 医用射线性腺防护帘（防护巾） | 国产 | 1.防护性腺等结构； 2.设备重要功能：辐射防护性能优，重量轻、厚度薄、材料柔软、耐腐蚀； 3.铅当量（120Kv管电压下）：前面≥0.5mmpb，后面≥0.25mmPb。
5 | 防辐射衣 | 国产 | 1.防护躯干等结构； 2.辐射防护性能优，重量轻、厚度薄、材料柔软、耐腐蚀； 3.铅当量（120Kv管电压下）：前面≥0.5mmpb，后面≥0.25mmPb。
9 | 全自动微生物鉴定药敏分析系统 | 进口/国产 | 1.用于临床分离的细菌及真菌的鉴定和药敏试验； 2.测试通量≥60； 3.自动化程度高，手工操作仅需调制菌悬液； 4.药敏覆盖少见菌、苛养菌，具有专家系统包括各种耐药表型推导结果修正，包含头孢洛林、头孢他啶/阿维巴坦、依拉环素、替加环素、多粘菌素/多粘菌素B药敏检测； 4.MIC范围覆盖CLSI、EUCAST折点。 5.配备UPS稳压电、LIS系统通讯、CARSS中间件连接。
10 | 全自动染色机 | 国产 | 1.用于各类标本涂片的自动化革兰染色及抗酸染色（萋尼氏法/冷染法）。 2.染片量可自定义设置，根据标本厚度可选择不同染色模式； 3.具有双通道革兰染色及抗酸染色（萋尼氏法/冷染法）且染液通道独立，染片可自动离心干燥直接用于镜检； 4.一次可染色玻片≥16张，抗酸染色≥60片/小时，革兰氏染色≥80片/小时； 5.染色流程全自动化。
11 | 二氧化碳培养箱 | 国产 | 1.用于培养微生物； 2.容积≥200 L； 3.温度控制范围室温+5～50℃，精度±0.1℃； 4.CO2浓度控制范围0-20%，误差±0.1； 5.具有消毒及多重报警功能。
12 | 核酸分子杂交仪 | 国产 | 1.用于药物基因分型的快速分子杂交检测，为临床安全合理用药提供指导报告； 2.用于药物基因多态性的快速检测，检测位点≥60个； 3.样本检测通量≥48孔，≥4个荧光检测通道，FAM、HEX、ROX、Cy5等； 4.控温精度≤0.3℃，温度均匀性≤0.5℃； 5.检测时间较短，低于45分钟。
13 | 全自动样品处理系统 | 国产 | 1.用于分子流水线检测，自动完成从试剂配制到PCR扩增反应，可同时检测多个项目，可搭配医院现有PCR扩增仪； 2.流水线操作，降低人员生物安全风险，提高TAT时间； 3.检测速度快，检测通量≥2000管/24h；一次性可以加载≥12个项目，每批次不低于12*8个样本 4.扩增试剂开放；包含自动封膜机、离心机；有防污染体系。
14 | 化学发光数字成像仪 | 国产 | 1.检测项目至少包括人体内血清中胸苷激酶（TK1）。 2.仪器适用于以硝酸纤维素膜等固相载体为基质，以化学发光为信号输出的体外诊断试剂配套使用； 3.免疫点印迹图像分析软件集图像采集、分析、数据库管理一体化；精确定位已提取图像，具有图像提取、放大及数据库的导入导出功能；自动生成处理后的图像、对应曲线图和数据表，进行统计分析； 4.适用版型:24孔/48孔/96 孔； 5.成像灰度等级:>12bit(2的12次方)； 6.化学发光仪检测:能配合发光试剂，进行化学发光图像分析； 7.单次批处理能力≥96人份/次； 8.可与Lis信息系统双向连接； 9.配置图像处理软件、暗箱、制冷CCD及镜头等。
15 | 全自动免疫印迹分析仪 | 国产 | 1.用于检测吸入性及食物性过敏原特异性IgE抗体、自身免疫性肌炎、抗核抗体、自身免疫性肝病、自身免疫性血管炎、自身免疫性糖尿病、自身抗体筛查等≥10种项目； 2.全自动完成印迹法的加样、孵育、洗涤、加液、膜条干燥、结果扫描分析、结果输出保存操作； 3.样本位：≥50人份，支持原始管上机，测试数≥60测试/盘； 4.具有≥2个项目同盘检测功能； 5.加样针有液面探测和堵针检测功能； 6.进样模块可自动进样，干燥模块有自动干燥膜条功能，扫描分析模块自动判读、反应区可温度控制、报告系统包含膜条图像永久保存； 7.配置工作站。
16 | 全自动尿液分析流水线 | 国产 | 1.干化学检测通过采集试纸条图像，运用比色分析法自动判读结果，提供图片审核和溯源，检测项目可支持11-14项可选； 2.有形成份部分可以标准化分类定量计算，通过检测反馈泌尿系统，肾脏代谢等情况； 3.检测速度≥400标本/小时，配置全密封尿液标本试管； 4.干化仪与有形成分分析仪可组合运行也可以独立运行； 5.有急诊通道。检测结果可以溯源。
17 | 特定蛋白分析仪 | 国产 | 1.可以检测α2-巨球蛋白、α1-微球蛋白、β2-微球蛋白、视黄醇结合蛋白、Kappa轻链、Lambda轻链、、游离Kappa轻链、游离Lambda轻链、免疫球蛋白G4等项目； 2.用于检测血液、尿液等标本中的多项特定蛋白，涵盖感染类、炎症类、风湿类、免疫类、肾病类等疾病的辅助诊断； 3.测试速度：≥200T/小时； 4.试剂盘带有不间断冷藏功能； 5.单个模块可提供≥30个试剂位，试剂类型自动识别，实时提醒试剂状态； 6.外接USB等接口，支持LIS系统双向连接； 7.样本加载位≥200个样本；样本回收区≥200个样本。
18 | 冷冻血浆干式解冻仪 | 国产 | 1.恒温解冻冰冻血浆和冷沉淀因子； 2.温度分辨力：0.1摄氏度； 3.控温范围：≥37摄氏度+-3度； 4.最大解冻量：≥24袋（50-200ml）； 5.具备超温报警、一键自动清洗、补水功能、、一键排水等功能； 6.具备超稳自动断电，扬声器报警等功能； 7.具备进水口和废水排出功能。
19 | 多参数血小板功能分析仪 | 国产 | 1.连续动态血小板功能检测； 2.全血样本，样本质量异常时自动报警； 3.每个测试只需要0.25-0.3ml全血； 4.报告参数包括:血小板最大聚集率，血样聚集前血小板数量，血小板平均体积等； 5.检测项目开放，可检测多种与血小板聚集功能相关的项目。
20 | 全自动大便潜血分析检测 | 国产 | 1.采用荧光免疫层析平台，定量检测消化道血红蛋白含量； 2.全自动仪器操作，检测效率≥80样本/小时； 3.样本取后可常温保存7天，冷藏14天。
21 | 低温储血专用冰箱 | 国产 | 1.用于新鲜冰冻血浆，冰冻血浆和冷沉淀因子储存； 2. 立式，有效容积≥61L； 3.箱内温度控制在2-8摄氏度范围内，数码管温度显示，显示精度0.1摄氏度； 4.风冷设计，保证箱内温度维持在标定的温度范围内； 5.6层可调搁架； 6.具备高低温报警，高环温报警，开门报警，断电报警，冷凝风机故障报警，冷凝器脏堵报警，电源板故障报警，电池电量低报警，传感器故障报警等， 7.≥两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）。
22 | 高通量全自动免疫组化染色机 | 国产 | 1.用于病理分析前样本脱蜡、抗原修复、染色和原位杂交（ISH)检测预处理、杂交后清洗； 2.配置稳定电源。
23 | 液基薄层细胞制片机 | 国产 | 1.用于样本分析前对体液(血液除外)的细胞转移、制片、固定、染色； 2.批量处理≥48个样本，样本自动加样制片，可选巴氏染色和HE染色； 3.染色支持常规和快速染色法； 4.每个样本采用滴染，染色液一次性使用，杜绝交叉污染； 5.制片染色过程全程由电脑控制，可实时监控；制片染色完成后，自动清洗维护 6.制好的玻片支持数字扫描，计算机阅片辅助分析。 7.配置稳定电源。
24 | 载玻片激光打码机 | 国产 | 1.主要用于载玻片激光打码，激光打码机能够做到打印速度快，内容清晰，永久保存； 2.打印内容能够快速识别； 3.配置稳定电源。
25 | 包埋机 | 国产 | 1.包埋操作台为多功能一体化设计。包埋操作时的余蜡可循环使用，无需接蜡盒； 2.全自动程序控制，可预设开关机时间； 3.储蜡缸和保温盒具有双重过载保护、安全可靠； 4.配置稳定电源。
26 | 细胞离心涂片机 | 国产 | 1.用于分泌物的真菌检测，以实现液基薄层制片真菌荧光形态染色； 2.配置稳定电源。
27 | 医用低温保存箱 | 国产 | 1.适用于临床、医药、科研、检疫等部门在低温条件下储存物品，包括储存血浆等样本; 2.能长期储存样本；支持分子病理学研究; 3.最低冷冻温度≤-80℃； 4.配置稳定电源。
28 | 全自动染色机 | 国产 | 1.能全自动完成特殊染色、常规HE染色和冰冻染色流程，并能同时进行不同特殊染色程序; 2.一次性可进行≥8张切片染色； 3.配置Ups和电脑工作站。
29 | 动态心电血压记录仪 | 国产 | 1.连续记录心电图活动的同时可根据设定的时间，间隔两侧24小时的血压情况。 2.可同时满足动态心电、动态血压的检测，亦可设置为单独一项检查； 3.标准10电极12导联，兼容3通道心电图记录模式； 4.支持USB数据线、读卡器等通讯方式； 5.软件能提供散点图和叠加图同步逆向分析，叠加区域可以多次逆向选取和编辑，提供心率校准、漏波批量添加、房早未下传批量添加等多种快捷功能; 6.支持自动重测功能； 7.与目前的心电网络系统相兼容，报告可上传至HIS病历系统。 8.分析软件及配套密码狗、USB数据线及读卡器、导联线≥2条、袖带≥2套（每套包含大、中、小三种型号）。
30 | 动态心电记录仪 | 国产 | 1.连续记录心电图活动。 2.起搏检测：独立多通道起搏检测； 3.具有24小时时间散点图、任意时长时间散点图、单象限散点图、四象限散点图及差值散点图五大功能。散点图逆向编辑可以从模版或任意子模板进入，提供方框选取、鼠标任意圈选、各种类型快捷显示及组合显示等多种显示方式，支持散点图和叠加图同步逆向分析，提供心率校准、批量添加心搏和房早未下传功能； 4.与目前的心电网络系统相兼容，报告可上传至HIS病历系统； 5.配置分析软件及配套密码狗、USB数据线及读卡器、导联线≥2条。
31 | 动态血压记录仪 | 国产 | 1.可根据设定的时间，间隔两侧24小时的血压情况； 2.支持过压保护、释压保护、掉电数据保护； 3.支持自动重测功能； 4.采用模糊时间测量法，最大程度降低某些病人的白大衣综合征； 5.具备24小时动态血压数据编辑及统计功能。 6.与目前的动态血压系统相兼容，报告可上传至HIS病历系统。 7.配置分析软件及配套密码狗、USB数据线、袖带≥2套（每套包含大、中、小三种型号）。
32 | 心电图工作站 | 国产 | 1.从体表记录心脏每一心动周期所产生的电活动变化图形； 2.记录测值包括：心率、电轴、P波时限、P-R间期、QRS时限、Q-T间期、QTc、T波、Rv5、Sv1等； 3.支持运动去伪迹处理，可以矫正婴幼儿身体抖动引起的干扰； 4.支持心电事件、起搏心电、晚电位功能； 5.具备数字化接口，可通过接口方式将采集的原始心电数据传输到院内心电网络系统进行诊断分析； 6.内存≥8GB、硬盘≥1T、显示器≥21寸、USB口≧3个、导联线≥2条、扫码枪、打印机。
33 | 穿戴式长程动态心电图 | 国产 | 1.用于心律失常等的诊断和风险评估及治疗监测方面，可长程记录、实时传输； 2.可以精准检测P波，同时还可以检测到心脏前侧壁、下侧壁心肌缺血的情况，满足临床筛查心律失常的基本需求； 3.无线数据终端可实现对患者实时监护； 4.多参数监测系统主要用于实时监测（预警处理、实时分析）等； 5.分析软件用于心电数据云计算和报告分析； 6.配置穿戴式动态心电记录仪、穿戴式动态心电传感器、无线数据终端、多参数监护系统及分析软件。
38 | 手提式氧气吸入器 | 国产 | 1.能完成声门上喷射供氧和通气； 2.能长时间保持呼吸停止患者的动脉血氧饱和度在100%； 3.压力阀具有压力调节功能，自动排气功能等； 4.提供德标、国标等可拆卸的氧气输入转接头备用件。
39 | 麻醉视频喉镜手柄（软镜手柄） | 国产 | 1.用于困难气管插管，双腔管定位以及气道检查等； 2.管径要小于双腔管单管内径； 3.视角≥90°（DFOV 120°），空间分辨率≥10.101p/mm； 4.插入部外径≤2.4mm，长度≥600mm； 5.软管前端可弯曲角度支持定制，向上≥180°，向下≥160°； 6.成像距离范围不小于3～50mm； 7.可整体浸泡消毒； 8.插入部旋转功能,左右各旋转120°； 9.具备拍照、录像功能； 10.支持无线及有线传输功能模块连接图像处理工作站。
41 | 心脏探头 | 国产 | 1.主要用于成人心脏，也可用于成人腹部，TCD检查； 2.能适配医院目前使用的TE7S超声设备。
42 | 负极板回路垫 | 国产 | 1.提供安全的电流返回路径，降低电流密度并分散电流，防止热损伤； 2.匹配科室现有电外科设备，成人儿童均可使用； 3.适用于术中需要使用电外科设备、但又不能贴负极板的情况，如心脏起搏器患者、大面积烧伤的患者等； 4.回路垫填充物质具有良好的承重和力学传导能力，能够有效起到支撑和体位固定的作用； 5.具有良好的耐热性及防水性，回路垫表面光滑绝缘防水、防止电灼伤事故发生，确保手术安全； 6.配置回路垫、导线≥4米等。
43 | 骨钻 | 国产 | 1.适用于骨科、神经外科等各类骨折手术； 2.可整机高温高压消毒，转速≥0~1200转/分，钻夹头有效夹持≥0.1mm~8mm； 3.电池≥2个、充电器、消毒通道、钻夹头钥匙等。
44 | 恒温恒压气腹机 | 国产 | 1.建立气腹及恒压排烟，带过滤功能组件； 2.持续测压、气腹恒压：实时测压且进气和测压可同时进行； 3.低流量低腹压低冲击；全密闭循环、恒温除雾；层级过滤、瞬时排烟； 4.配置高压管（≥3 米）、 低压管（≥10 米)等。
45 | 气压止血带 | 国产 | 1.适用于骨科四肢手术； 2.具备声光提示，双通道； 3.可选放气模式：快速放气，脉冲式放气； 4.具备记忆功能：自动记录上次手术设定压力； 5.具备断电保护功能：断电情况下始终保持压力； 6.具备倒计时功能； 7.配上肢、下肢袖带，包含成人和小儿。
46 | 骨科牵引架 | 国产 | 1.满足高需求的骨科下肢手术，牵引固定患肢； 2.配置转接器≥2件，金属悬臂≥2件，支脚≥2件，牵引器组件、足部固定器、牵引靴、会阴抵柱、骨盆坐板、牵引架小车、单边截石位托腿架组件（包含：托腿架、夹持器、边轨延长器）等。
47 | 铅屏风 | 国产 | 1.适用于骨科需X线透视的手术，用于防护射线。； 2.骨科手术C型臂透视时射线防护，推动便捷无噪音 3.双联型≥2000*1800mm；≥400*600mm铅玻璃观察窗，万向轮移动且无噪音，带刹车。
48 | 手术凳 | 国产 | 1.可以供手术医生和护士在手术过程中使用，可旋转调整到合适的高度。
49 | 宽半圆型体位垫 | 国产 | 1.适用于侧卧位手术体位胡摆放； 2.规格50x30x1.5cm，硅胶材质。
50 | 舒适型托腿架 | 国产 | 1.适用于截石位手术体位胡摆放； 2.截石位时用于承托病员双腿； 3.一对托腿架需配两个夹持器。
51 | 智能手术烟雾净化系统 | 国产 | 1.减少因能量平台及超声刀使用带来的烟雾，提升手术效率，减少烟雾对医护人员的危害； 2.具备净化因开放或腔镜手术中使用能量外科设备引起的烟雾； 3.采用触摸屏设计，具有腔镜模式，开放模式，中心负压模式； 4.具备与能量外科设备同步启停的功能，支持多台能量设备同时使用； 5.配置能量感应盒≥2。
52 | 医用转移车 | 国产 | 1.用于病员的转运； 2.高低升降：≥510~850mm，背部升降：≥0~70°； 3.具备防水、防静电功能； 4.安全工作载荷≥170Kg； 5.具备背板升降、高低升降功能； 6.配置床垫、护栏、中控双面脚轮、中控锁、中心第五轮、托盘、氧气瓶收储架、调节手柄、输液杆≥2支等。
53 | 器械桌 | 国产 | 1.适用于各类手术的无菌台的铺设，摆放各类手术器械； 2.上、下台面三方（左右及后方）带围栏； 3.规格：940mm*580mm*820mm±50cm; 4.静音脚轮，外罩包ABS材质； 5.配置脚轮配置刹车；
54 | 双杠托盘架不锈钢 | 国产 | 1.用于各类手术手术的器械放置； 2.规格780*500*（1025-1350）mm±50mm； 3.配置不锈钢手术托盘，托盘可自由取动； 4.配置静音脚轮带刹车。
55 | 移动置物架 | 国产 | 1.用于无菌物品从无菌物品通道转运至无菌间； 2.定制规格：1200×590×1700mm±50mm； 3.具有耐酸、耐碱等腐蚀性物质作用； 4.配置静音轮，带刹车； 5.承重≥200KG。
56 | 全包围俯卧位头垫 | 国产 | 1.适用于俯卧位手术体位； 2.俯卧位时保护病员头面部避免被压伤； 3.规格≥23x20x11cm，硅胶材质。
57 | 硬内衬型俯卧位垫 | 国产 | 1.适用于俯卧位手术体位； 2.俯卧位时保护病员避免被压伤； 3.规格≥60x49x18cm，硅胶材质。
58 | 恒温箱 | 国产 | 1.用于病员输注液体的加温； 2.可使输注液体加温至一个温度后保持恒温，具有杀菌功能； 3.容积＞54L，温度控制范围≥5℃~85℃，防滑脱。
59 | 输血输液加温仪 | 国产 | 1.可用于手术病员液体、血制品输注加温； 2.可精准控温和均匀加热； 3.控温范围≥34℃~40℃，全自动恒温控制， 4.双通道输出； 5.配输液架等。
60 | 高频电极(百克钳) | 进口/国产 | 1.可安全有效闭合≥7mm直径血管； 2.可兼容科室现有爱尔博VIO300D高频手术系统； 3.器械可重复使用； 4.器械自动识别，即插即用；闭合完成后可自动停止。
66 | 呼气试验测试仪 | 国产 | 1.呼气试验用于诊断儿童、孕妇、成人是否感染幽门螺旋杆菌； 2.具备快速检测、自动批量检测、批量报告打印、快速启动功能； 3.具备预警功能。 4.配置：集气袋校准气体袋（包括标准气体、质控气体）
67 | 动脉硬化检测仪 | 国产 | 1.用于心血管疾病的早期检查和早期治疗的临床信息，无创评估动脉硬化程度； 2.可使用医生工作室及健康助手小程序，实现院内外数据互通及线上管理； 3.可使用健康管理平台，实现检查数据自动接入，检测完成后自动出具综合检查报告； 4.配置：台车、心音传感器、上臂传感袖带、脚踝传感袖带等。
68 | 医用全自动电子血压计 | 国产 | 1.用于在手臂部位测量患者血压； 2.测量位置：左右臂均可； 3.适应臂周范围 ：17～42cm ； 4.可使用医生工作室及健康助手小程序，实现院内外数据互通及线上管理； 5.可使用健康管理平台，实现检查数据自动接入，检测完成后自动出具综合检查报告； 6.测量结果可以二维码形式打印出来；可通过通过USB接口实现与身份证、电子健康卡、医保电子凭证、院内患者信息码等读卡器读取患者信息，并测量后可将测量结果传输至MMC及医院HIS系统中的门诊医生工作站中。符合MMC-Connection标准。 7.配置：袖带等。
70 | 眼底图像人工智能辅助诊断系统 | 国产 | 1.具备免散瞳眼底病变检查及AI阅片； 2.提供病灶标注工具； 3.支持单眼单张眼底彩照进行AI分析； 4.该模块适配：徐州辉眸医疗的“免散瞳眼底照相机，型号FC-800”设备使用。
71 | 妇科检查床 | 国产 | 1.满足妇科检查应用； 2.支持电动遥控操作； 3.背板可角度上下调节； 4.带有防水凹槽，防止羊水外泄； 5.配置腿托、污物盆、遥控器等。
72 | 心肺功能测试仪 | 国产 | 1.临床上早期检出肺和气道病变、诊断气道病变的部位、鉴别呼吸困难的原因、评估疾病的严重程度及预后、评定药物或其他治疗方法的疗效、评估胸肺手术的耐受力、评估劳动强度及耐受力、以及对危重病人的监护； 2.具备弥散残气模块、气道反应性测试、体描模块、阻抗模块、快速读卡器、红外快速多气体分析器、台车、肺功能测试系统软件、标准定标筒等； 3.产品供不同运动负荷下心肺功能评估用，测试项目至少包括：通气功能、弥散、残气、流量容积环、用力时间肺活量、每分最大通气量、气道反应性检查、呼吸阻抗、体描箱等。
74 | 等离子宫腔电切镜 | 国产 | 1.用于宫腔疾病的治疗，包括子宫肌瘤、息肉、粘连、畸形以及异物残留等； 2.视向角：12°，外鞘：26 Fr； 3.工作长度≥310mm； 4.具备方向标，蓝宝石镜头； 5.外鞘保持静止时操作器、内窥镜、内鞘和手术电极可360°自由旋转，可持续灌流； 6.具备弹簧光纤锁止器。
75 | 宫腔检查镜 | 国产 | 1.用于宫腔疾病的治疗，包括子宫肌瘤、息肉、粘连、畸形以及异物残留等； 2.具有7Fr的手术器械通道，在可视情况下手术操作。 3.配备多种器械，包括（剪刀、活检钳、异物钳）≥3把等。 4.镜鞘一体，含无创末端，与内窥镜联体设计，镜体更细，进出水更通畅。 5.密封帽内置。可顺利通过输卵管疏通导丝等术中耗材，且与手术器械紧密包裹，杜绝气泡进入宫腔。 6.进出水口可根据手术需求360°旋转，进出水通量大， 7.超广角镜头，镜面具有防反光设置。
76 | 胎儿监护仪 | 国产 | 1.用于诊断胎儿宫内窘迫和低氧血症； 2.多个无线胎心探头超声晶片，无线探头支持防水防尘，支持水中分娩； 3.无线探头支持显示孕妇姓名、FHR、TOCO数据等； 4.无线胎心率探头支持≥10小时的胎心率、胎儿活动图、胎动数据存储及≥120分钟胎心音存储； 5.监护参数包括：胎心率、宫缩压力、胎动，胎儿活动图。 6.支持单胎、双胎监护，支持与中央监护站联网， 内置以太网接口和无线接收模块。
77 | 新生儿抢救辐射台 | 国产 | 1.用于新生儿窒息复苏抢救； 2.≥三种温度控制模式（预热、手控、肤温）； 3.具备独立的超温保护系统和温度校正功能； 4.辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调； 5.婴儿床四周的档板可向下翻转或拆卸； 6.产品具有自检功能，多种故障报警提示（如：肤温传感器脱落报警提示功能）； 7.具有APGAR评分计时功能； 8.配置控制仪，托盘，输液架，机架等
78 | 胎儿脐血流检测仪 | 国产 | 1.检测显示脐带血流图普，自动实时计算S/D、RI、PI、FVR等特征指标； 2.适用于妊娠中晚期及产程中，脐血流常规检测、高危妊娠的监护、脐带绕颈等异常、胎盘功能不良等的监测、胎儿畸形的辅助诊断； 3.配置主机、一体式电脑、脐血流探头、台车、打印机等。
80 | 电脑中频治疗仪 | 国产 | 1.应具备多通道输出（至少4路），支持中频脉冲、热疗及离子导入功能，适用于疼痛缓解、肌肉放松及炎症治疗，需兼容多种临床处方，操作界面直观； 2.具备可调温度热疗、强度调节、干扰电输出、自动定时，非对称中频电流技术等功能； 3.主机多路输出通道、热电模块、干扰电模块； 4.配备触摸屏或按键控制。
81 | 医用红外热像仪 | 国产 | 1.具备非接触式测温功能，可实时生成全身/局部热图，支持动态监测与数据存储，适用于疾病早期预警和疗效评估； 2.具备温度分辨率、自动调焦、、异常热源定位分析，中医经络可视化功能； 3.配置红外探测器，数据分析软件、彩色打印机、移动台车等； 4.支持USB/以太网数据传输。
82 | 超声电导仪 | 国产 | 1.应具备非侵入式药物靶向透皮导入功能，支持超声波、电致孔和中频脉冲协同作用，实现深层组织精准给药； 2.具备双通道输出、可调超声强度、实时温度监控、多种预设治疗模式，支持药物渗透度实时监测与数据存储功能。 3.配置触控屏、双治疗头接口，内置WIFI数据传输模块等。
83 | 内热针治疗仪 | 国产 | 1.具备多通道恒温控制功能，温度可调，适用于慢性疼痛、软组织损伤等病症的针灸治疗，操作简便安全； 2.具备智能恒温系统、倒计时报警、冬季温度补偿、单通道独立控制； 3.配备安全断电保护，支持无菌内热针高温消毒； 4.液晶显示屏、内热针、连接导线及推车等。
84 | 肌电图诱发电位仪 | 国产 | 1.记录神经肌肉的生物电活动，以判断神经肌肉疾病的功能状态，并用于神经肌肉疾病诊断的检查方法；广义的肌电图检查包括：神经传导、肌电图、诱发电位等检测方法。 2.支持前庭诱发项目:至少包含颈肌前庭肌源性诱发电位(cVEMP)、眼肌前庭肌源性诱发电位；原始波形动态回放，可方便回溯采集分析过程； 3.自动标记和显示峰值频率，也可手动标记； 4.具备肌电图震颤分析监测功能。 5.运动诱发电位:上肢运动,下肢运动(同时配置相关软件 临床可直接开展)； 6.配置6通道放大器、耳机、刺激器、工作站1、台车等。
85 | 颅内压无创综合检测分析仪 | 国产 | 1.具备≥2种技术对患者颅内压力进行无创、快速、精准检测的功能； 2.可以评估颅内压，提供血流动力学参数如血流速度、搏动指数等信息，并能分别出具颅内压报告单； 3.包括但不限于血流动力学方法检测颅内压，并能单独直接检测颅内压值； 4.电极检测具备一键测试功能。包括但不限于左右脑室同步检测和同步显示左右脑室颅内压值及变化曲线。 5.具备颅内压变化趋势和波动分析； 6.包括但不限于脑灌注压数值及颅内压数值综合显示功能； 7.包括但不限于同一窗口显示患者的闪光视觉诱发电位信息和TCD音频信号频谱信息，得到闪光视觉诱发电位和血流动力学参数，可进行颅内压力变化的综合判断； 8.具备多参数数据分析颅内压功能； 9.配置≥技术综合检测、超声探头等。
86 | 血细胞分离机 | 进口/国产 | 1.需满足血小板去除、富含血小板血浆（PRP）治疗术、红细胞去除、血浆置换、白细胞去除、淋巴细胞单采、能够分离骨髓单个核细胞，进行干细胞采集； 2.可以看到采血时间和剩余时间，以及血液压力等指标； 3.配置血细胞分离机、血液成分分离系统软件、显示屏。
87 | 婴儿无创双水平呼吸机 | 国产 | 1.用于新生儿和婴儿呼吸支持治疗；双水平压力支持： 2.可独立调节吸气相和呼气相压力，且支持同步触发模式。 3.具备多模式通气功能和湿化温控功能； 4.具备参数安全监测与报警功能与漏气补偿功能。 6.低噪音，轻便，适合不同场景使用。 7.适配多种氧气接口。
88 | 婴儿-T组合复苏器 | 国产 | 1.用新生儿和婴儿窒息、呼吸暂停或呼吸困难后的紧急复苏； 2.具备持续气道正压（CPAP）功能和具备峰值压力限制功能，保证气道压力始终处于安全范围。 2.具备吸气峰压（PIP）和呼气末正压（PEEP）、氧浓度等多种参数可灵活调节功能； 3.具备防过度通气设计、可视压力反馈等多种安全保护机制； 4.可通过中心供氧或便携氧气瓶供气，重要部件可拆卸灭菌。 5.具备透明管路：便于观察气体流动及分泌物情况。 6.适配多种接口：可连接面罩、喉罩或气管插管。并可联支持外接血氧探头或呼吸频率传感器；
89 | 婴儿培养箱（蓝光） | 国产 | 1为新生儿，特别是早产儿、低体重儿或患有黄疸等疾病的婴儿提供适宜的生存环境和治疗手段； 2.具备箱温和肤温等多种温度控制 3.具备多种温度监测和肤温监测功能，舱内噪声达到较低水平； 4.具备断电、空气循环风扇故障、传感器故障、偏差、超温、传感器盒放置错误、水箱放置错误缺水、系统故障等多种故障报警功能 5.可选配上蓝光等黄疸治疗装置 6.具备精确称重装置；
91 | 便携式血氧饱和度监测仪 | 国产 | 1.无创快速检测：测量血氧饱和度（SpO₂）及脉率，适用于新生儿至成人。 2.实时动态监测：持续显示血氧与脉率变化曲线，实时反馈身体氧合状态，辅助评估呼吸循环功能。 3.具备智能异常预警功能及声光报警； 4.便携式设计，方便灵巧； 5.内置电池支持长时间连续使用，满足转运需求； 6.自动保存历史数据，支持趋势分析；可蓝牙/Wi-Fi连接手机或医疗系统，实现远程监护。
92 | 经皮黄疸仪 | 国产 | 1. 无创检测技术 通过皮肤光学传感器测量皮下胆红素浓度，无需采血，避免反复穿刺带来的疼痛与感染风险。 2. 实时趋势监测 动态曲线显示：连续多次测量可生成胆红素变化趋势图，辅助评估黄疸进展与治疗效果。 3. 安全舒适操作 接触式探头设计：适配新生儿额头或胸骨皮肤，轻触即可完成检测，无辐射伤害。 自动校准功能：减少皮肤厚度、肤色差异对结果的干扰，提升测量一致性。 4. 智能数据管理 历史记录存储：自动保存检测数据与时间戳，支持回查对比或导出至电子病历系统。 分级预警提示：根据胆红素水平自动提示低/中/高风险，辅助临床干预决策。 5. 便携多场景适用 无线便携设计：轻巧手持，适用于产房、新生儿病房、家庭随访及偏远地区筛查。 6. 智能辅助分析 日龄关联参考：结合新生儿出生时间自动匹配胆红素正常阈值，减少人工计算误差。
93 | 加强光疗仪 | 国产 | 1.光照有效面积广； 2.有效表面内的胆红素总辐照度、有效表面内的总辐照度、胆红素总辐照度平均值均满足使用需求； 3.辐照灯箱具有平移功能，辐照倾斜可调； 4.光源为LED,使用期限长； 5.工作总计时显示范围广； 6.蓝光输出强度调节范围广； 7.配置4个制动脚轮，带刹车；
95 | 三维振动排痰仪 | 国产 | 1.用于改善患者肺部血液循环状况，协助排出呼吸道分泌物； 2.至少配备靠垫治疗头和手持治疗头； 3.治疗头可以独立调节治疗参数（频率、模式、时间），多个治疗头可以同时工作。 4.设备的固定输出模式≥三种。
96 | 语言障碍康复评估训练仪 | 国产 | 1.针对语言功能障碍的患者进行言语的训练和评估； 2.语言沟通交流训练至少包含视频教学、发音训练游戏、元音发音口型训练、辅音发音口型训练、音节发音口型训练，其中元音发音口型训练、辅音发音口型训练、音节发音口型训练中，具有患者训练时视频录制、播放、保存功能； 3.应内置不小于3种评估量表，包括：汉语标准失语症检查表、西方失语症成套测验、功能评估表等； 4.可以分屏显示； 5.配置：工作台 、计算机（平板电脑）、显示器等。
97 | 上下肢主被动康复训练系统(床边上肢） | 国产 | 1.用于患者的主被动康复训练，患者从完全被动训练阶段到主动和被动训练相交叉的助力训练阶段到完全的主动训练阶段到初期主动力量训练阶段的患者康复过程； 2.≥六种针对性的训练模式：神经模式、骨科模式、心肺模式、反馈模式、被动模式、游戏模式等； 3.≥四种患者训练安全保护功能：痉挛保护、声控保护、靶心率保护、磁控保护； 4.适应ICU各种病床，机器前支撑的宽度和高度可以根据医院现有ICU病床定制尺寸； 5.配置磁控开关、耳麦、绑带等。
98 | 超短波电疗机 | 国产 | 1.适用于对人体进行止痛、解痉、消炎的辅助治疗； 2.设备为落地式，配车轮； 3.输出多档调节，适用各种不同剂量的治疗； 4.配置电极布套、硅胶输出线≥2条。
99 | 五官超短波电疗机 | 国产 | 1.适用于对人体进行止痛、解痉、消炎、五官各部位的辅助治疗； 2.治疗时间≥五档条件，误差范围较小； 3.配置大、中、小号硅橡胶圆电极、治疗臂：≥2支、硅胶输出线≥2条。
100 | 低频治疗仪 | 国产 | 1.适用于缓解疼痛； 2.输出波形：为无极性双向不对称脉冲 ； 3.脉冲宽度:连续可调，误差范围较小； 4.配置电源线≥1根，电极线≥3根，绑带≥3根。
101 | 内热式针灸治疗仪 | 国产 | 1.适用于医疗单位对患者进行颈肩腰腿痛的治疗； 2.设备的输出通道≥40通道，采用单通道数控内热针，每个通道都有控制显示；。 3.具备一键启动操作能控制内热针的治疗温度，能自动检测并显示当前治疗温度； 4.内热针应具有标准刻度，能精准治疗； 5.配置连接导线≥40根、内热针具≥100支、一次性无菌内热针具≥100支
102 | 全数字超声治疗仪 | 国产 | 1.便携全数字超声治疗仪，适用于心血管疾病、高脂血症、脑中风后遗的肢体运动障碍、软组织挫伤的辅助治疗； 2.设备的探头插口≥2个，两个探头可同时工作且每个通道参数可独立调节； 3.治疗探头具备脉冲模式； 4.探头具有温度感应功能，能实时监测探头温度、自动调节输出功率、温度过高动调节超声输出或停止工作，防止病人烫伤； 5.配置移动治疗头 ≥2只。
103 | 中频治疗仪 | 国产 | 1.具有镇痛、改善局部血液循环，促进炎症消散，软化瘢痕松解粘连、兴奋神经肌肉作用； 2.设备的调制波形至少包括：方波、尖波、三角波、指数波、锯齿波、正弦波、等幅波、梯形波、扇形波、扇梯波、以及它们的组合波形。 3.输出通道至少包括：二路同步电刺激、异步电刺激通道；二路同步（温热）电刺激、异步（温热）电刺激通道。 4.配置输出线（交流） ≥ 2根，输出线（加热）≥ 2根。
104 | 血管内冲击波治疗设备 | 国产 | 1.与一次性使用冠脉血管内冲击波导管配合使用，适用于冠状动脉钙化病变患者，通过冲击波安全高效地处理冠状动脉血管浅表及深层钙化，实现钙化病变的充分预处理； 2.为冲击波导管提供电能和与冲击波导管配合释放脉冲机械能； 3.配置控制手柄、锂电池等。
105 | 心脏三维标测系统腔内超声模块及系统 | 进口/国产 | 1.CARTO 3系统升级V7，安装心腔内超声模块及系统，能够适配腔内超声 (ICE) ，并且指导超声导管在心腔内操作建立三维模型，可实时显示具有实时成像，全部的心脏结构； 2.用于心律失常三维射频消融； 3.通过心腔内超声实时显示心脏结构，再通过CARTO系统进行三维建模，指导房间隔穿刺及射频消融，左心耳封堵等。 4.需满足CARTO3上升级为V7系统，必须能实时显示超声心脏图像，并且能够建立心脏三维模型。
106 | 心腔内超声导管连接器 | 进口/国产 | 1.可实时显示具有实时成像，全部的心脏结构； 2.用于心律失常、先天性心脏病、瓣膜性心脏病、左心耳封堵； 3.需满足西门子SC2000超声机与CARTO三维标测仪，能清晰将超声机上的实时图像传至CARTO上。
108 | 红蓝黄光光疗仪 | 国产 | 1..利用不同波长的光对皮肤进行治疗，包括红蓝光治疗痤疮；促进溃疡皮损愈合；高能光子激发多种酶的活性，改善微循环和局部营养，加速溃疡皮损湿性愈合；消炎、止痛、止痒；黄光可以刺激淋巴及神经系统，强化肌肉及增强免疫系统功能，可增加毛细血管韧性，提高皮肤免疫机能，减少皮肤黑素形成，显著改善皮肤组织，降低皮肤敏感度，适合敏感性肤质等 2.配置光源模块数量≥5个，支持光源数量：≥3种。
110 | 微型医用电动锯钻（骨科动力系统） | 国产 | 1.能同时兼容运动医学所需的刨削动力系统，神经外科，手足外科，颌面外科所需的微型动力系统，以及创伤关节骨科所需的骨科动力系统。 2.为微动力手柄及枪式手柄提供动力； 3.机头涉及手足、ube及椎间孔镜手术； 4.配置多功能锯钻、单功能锯钻、打磨钻、多种机头等；
111 | 神经肌肉刺激器 （骨一10个，骨二5个） | 国产 | 1.通过高能量电刺激，激活下肢所有静脉肌肉泵，加快血液流动速度，促进局部血液循环，预防深静脉血栓，消除水肿和促进愈合； 2.可充电使用； 3.具备恒流脉冲电流，误差范围小； 4.具备多种脉冲宽度，误差范围小； 5.具备电极脱落预警功能； 6.具备蓝牙信号传输；
112 | 脊柱内镜设备、器械 | 国产 | 1.用于治疗腰椎间盘突出症，通过该系统能精准摘除突出的椎间盘组织，解除其对神经根或脊髓的压迫； 2.器械通道和工作长度便于微创操作‌；适应不同入路需求（如椎间孔、椎板间等）‌，配置相应内窥镜； ‌3.手术器械配置包含不限于逐级扩张管、工作套管、可视扩孔钻、神经拉钩、剥离子、抓钳、咬骨钳等与内窥镜配套使用的手术器械； 4.配置等离子射频系统； 5.摄像系统分辨率：≥1920（H）×1080（V）
114 | 甲状腺手术器械包 （免气腹甲状腺拉钩） | 国产 | 1.用于经腋窝无充气腔镜甲状腺手术辅助器械； 2.用于甲状腺结节及肿瘤病灶手术、甲状腺癌手术切除等，达到颈部不留疤痕手术效果； 3.配置要求:固定器、固定支架(含竖杆、横杆、提拉固定器、提腔拉钩（左弯、右弯）、甲状腺自动拉钩、甲状腺拉钩、直角拉钩、直角拉钩（带吸烟冲洗功能）、消毒盒等。
115 | 多用头架 | 国产 | 1.应用于神经外科手术头部固定； 2.头架采用多钉固定，固定数量多且牢固，降低了滑脱的风险； 3.可以根据患者骨密度的不同，灵活调整； 4.头架固定臂可左右双向滑动≥30°，便于术中随时调整头位，且头位调整时，患者中轴不会移位 ； 5.配置一键锁定的牵开系统及其他附件； 6.适合用于各种年龄段的成人和儿童。
116 | 神经康复诊疗仪 | 国产 | 1.用于科室颅脑损伤后遗症、脑卒中后遗症、脑瘫、外周神经损伤、引起的吞咽困难、言语不清、四肢瘫痪、偏瘫等疾病的康复治疗。 2.具备神经肌肉电刺激(健侧带动患侧镜像神经治疗)功能； 3.具备肌电生物反馈，具有正反馈模式和负反馈模式； 4.具备经皮电刺激功能、神经网络重建、小脑顶核刺激（脑循环治疗）等功能； 5.配置：一套一拖四、台车、计算机、神经康复诊疗仪系统软件、神经康复诊疗仪≥4台、导联线≥4套、蓝牙适配器等。
117 | 高频电刀 | 国产 | 1.具备≥6种工作模式:切1、切2、切3、点凝、喷射凝、双极电凝; 2.电切、电凝、双极电凝可独立调整； 3.具有负极板回路电极接触面积监控系统(双片电极)、双极低电压输出技术及双极自动输出、具有单、双极自动转换功能、具有双极自动输出功能、具有输出功率自动补偿功能、具有记忆功能等； 4.配置刀柄、刀头等。
118 | 手术动力系统 | 国产 | 1.适应各类增生性瘢痕，凹陷性瘢痕，瘢痕疙瘩的治疗。临床应用于增生性瘢痕、瘢痕疙瘩、凹陷性瘢痕、痤疮瘢痕、痘坑、陈旧性瘢痕、萎缩性瘢痕的治疗； 2.用于整形外科手术时对皮肤瘢痕组织钻孔、削磨、切割/切开处理； 3.具备2个高速环钻机，可同时独立工作，支持两个患者同时进行手术； 4.具备手动和脚踏开关两种控制方式； 5.两个环钻机均配备独立计数功能。
119 | 离心机 | 国产 | 1.最高转速≥ 4000r/min，最大相对离心力≥ 3050xg； 2.具备定时功能； 3.可触摸屏显示，一键式操作，自动完成离心过程； 4.具备自定义功能，可任意设置离心控制程序； 5.可适用于多种不同规格的采血管制备器、注射器等多种器皿的离心。
121 | 不锈钢器械柜 | 国产 | 1.用于临床日常耗材、器械等存放； 2.满足抗腐蚀、抗磨损等； 3.大小：1000*400*1700mm±50mm
126 | 超声显微镜（UBM） | 国产 | 1.用于眼前节结构的超高分辨率超声成像，可清晰显示角膜、前房、虹膜、睫状体等显微结构，辅助青光眼、眼前节肿瘤等疾病的诊断和手术规划； 2.配置高频超声探头（50MHz以上），轴向分辨率≤50μm； 3.具备多模式扫描、线性扫描（眼前节全景成像）、扇形扫描（房角结构观察）、三维重建功能、智能测量工具、自动前房深度/角度测量、虹膜厚度定量分析等功能； 4.配置显示屏、高频探头≥2支（不同角度）、图像分析工作站、人工智能辅助诊断模块、教学录像系统等。
127 | 眼球突出计 | 国产 | 1.用于精确测量眼球突出度，辅助诊断甲状腺相关眼病、眼眶肿瘤等疾病，提供客观的临床数据支持； 2.具备高精度测量功能，重复测量误差：≤0.3mm； 3.具备多模式测量、双眼同步测量、直尺式和镜面反射式测量功能； 4.具备智能校准和手动校准验证功能 5.配置可调节额托和颌托、测量支架、测量标尺（毫米刻度）、校准工具、便携式收纳盒等。
128 | 二氧化碳冷冻治疗仪 | 国产 | 1.用于青光眼睫状体冷冻术和视网膜脱离复位术，通过精确可控的低温治疗实现： 2.具备青光眼模式、视网膜模式等； 3.具备精密控温系统，温度控制范围≥-80℃至-40℃，步进可调； 4.配置眼科专用探头：2.5mm以下细径探头、视网膜探头等； 5.具备自动解冻循环系统、眼压实时监测接口 6.配置眼科专用探头≥3支（直头/弯头/视网膜型）、脚踏开关、眼压监测适配器等
129 | 心电图机 | 国产 | 1.具备床旁心电图检查功能； 2.可完成床旁12导联，18导联心电图检查，带充电功能； 3.配备导联线。
130 | 便携式吸引器 | 国产 | 1.具备在救护车使用的负压功能； 2.可调节负压，带充电功能； 3.配置可移动试轮子，负压器，连接管；
132 | 二氧化碳激光治疗机 | 国产 | 1.用于人体组织的汽化、碳化、凝固和照射，以达到治疗的目的。同时可用于减轻中老年面部细小皱纹； 2.具备凝固功能、汽化功能、照射功能、皮肤美容功能等； 3.具备多种治疗模式包括但不限：连续、单脉冲、重复脉冲； 4.扫描图形大小、间距、扫描程度可调； 5.具有离散、有序、隔点加重及重复次数等多种扫描方式； 6.具有激光功率电流监测功能； 7.具有光闸保护功能。
133 | LED光治疗仪 | 国产 | 1.采用红光、黄光、蓝光等不同波长的光进行治疗的仪器； 2.红光：促进伤口愈合、促进血液循环、缓解疼痛；蓝光：杀菌消炎、改善皮肤油脂分泌；黄光：改善皮肤敏感、减轻皮肤的水肿和炎症反应。 3.光源模块数量≥5个、支持光源数量：≥3种； 4.光源寿命＞5 万小时； 5.具有有连续与脉冲照射方式； 6.具备一键式切换，无需更换治疗头功能； 7.治疗光头可智能电动升降系统。
134 | 全身半舱窄谱中波紫外线光疗仪 | 国产 | 1.用于皮肤科银屑病、白癜风、蕈样肉芽肿、特应性皮炎，也可用于瘙痒症、副银屑病、结节性痒疹、扁平苔藓、玫瑰糠疹、苔藓样糠疹、慢性单纯性苔藓、毛发红糠疹、皮肤肥大细胞增多症、淋巴瘤样丘疹病、硬斑病、系统性硬化病、硬肿病、移植物抗宿主病、脂溢性皮炎、环状肉芽肿、多形性日光疹、日光性荨麻疹等疾病的治疗。 2.配置UV眼镜、UVB灯管≥10根等。
135 | 308nm紫外线治疗仪 | 国产 | 1.用于白癜风,银屑病的治疗，用于特应性皮炎，脂溢性皮炎，玫瑰糠疹，湿疹，带状疱疹，掌跖脓疱病、斑秃、湿疹皮肤疾病的治疗； 2.刺激黑素细胞增生，促进黑素生成；诱导T细胞死亡；促进维生素D3生成；激活假性过氧化氢酶等； 3.配置LED光源、彩色液晶屏、可视化全景观察窗、万向轮推车等。
136 | 等离子射频手术系统 | 国产 | 1.用手术中对人体组织进行切割、消融、凝固和止血； 2.匹配耳鼻喉科各种息肉、出血、炎症、增生肥大等的治疗： 3.满足耳科：鼓膜打孔、耳内镜持续灌流手术等； 4.满足头颈：甲状腺开放手术等； 5.满足鼻科：翼管神经阻断术、经鼻颅底内镜手术等； 6.自动检测附件及刀头功能：能在连接好脚踏和手柄后主机根据不同刀头自动设置默认功率大小； 7.可选配开展耳内镜手术的灌注泵。
137 | 诊疗床 | 国产 | 1.提供稳定舒适的躺卧平面，承受患者重量； 2.床架和床垫都具有抗静电功能； 3.配置要求：不能侧翻、承重≥100KG。
138 | 便携式肺功能仪 | 国产 | 1.具备慢通气功能、流量容积环和用力时间肺活量、每分最大通气量、气道反应性检查等功能。 2.配置台车、定标桶等。
139 | C13呼吸试验检测仪 | 国产 | 1.呼气试验用于诊断儿童、孕妇、成人是否感染幽门螺旋杆菌； 2.2-3分钟测量一组样本及时获得检测结果，一次可插入5组样本，自动批量检测，批量打印检测报告； 3.具备中文系统，数据库管理，网络打印功能、错误警告功能； 4.通道快选功能，一键式操作完成测量，无需外源气体校正，全面的实时信息提示功能； 5.配置集气袋、 校准气体袋（包括标准气体、质控气体） 。
140 | 医用全自动体重秤 | 国产 | 1.能自动测量身高、体重，并自动计算BMI等指数； 2.身高测量精度至少达到±0.5CM；测量后可通过LCD等屏显示测量结果并可打印； 3.可通过USB接口或RS-232C连接口将测量结果传输至电脑、MMC系统及医院HIS系统，符合MMC-Connection标准。
141 | 动态心电检测仪 | 国产 | 1.能24小时监测患者心率、心律和传导情况，能进行心率变异性分析； 2.能做到实时在线、多设备全天候同步监测患者的心电信号； 3.可以连续记录患者 24 小时的心电信号，包括正常和异常的信号； 4.智能分析预警：如急性心肌梗死、恶性心律失常等临床常见的心血管危机事件波形，对导联脱落、危急值等能做出准确预警； 5.具备数据存储与回放功能； 6.具备远程监控功能； 7.具备辅助诊断功能，如：支持自动分析、生成静息心电、动态心电、实时动态心电的辅助诊断报告，支持诊断结论包括测值、诊断结论、诊断描述并提供引用参数等，自动分析适应症包括心律失常、心肌梗塞、房室肥大、ST - T 异常等； 8.需接入医院现有动态心电图工作站、检查集中预约平台等。
142 | 振动排痰机 | 国产 | 1.振动排痰机通过产生规律的定向振动及叩击力，深入患者呼吸道深层，有效松动痰液、减少分泌物黏稠度，促进痰液排出。同时，可改善肺部血液循环，增强纤毛运动能力，预防呼吸道阻塞及肺部感染等并发症，适用于术后康复、年老体弱、呼吸系统疾病等排痰困难的患者； 2.支持多档频率调节； 3.配备多种类型治疗头（如普通治疗头、迷你治疗头、扁平治疗头），可针对胸部、背部等不同体位及敏感部位治疗。 4.具备自动运行模式（预设治疗程序）与手动调节模式； 5.具备实时监控显示功能； 6.配置不同类型治疗头≥ 3 种、数据记录模块。
144 | 手摇式三折病床 | 国产 | 1.满足患者治疗、休息、护理等多方面需求； 2.具备背部、腿部等多段升降功能； 3.具备可收放护栏、优良材质静音脚轮及整车刹车、床头床尾板可拆卸； 4.配置优良材质床垫、餐板、输液架、引流钩、置物架等附件；
145 | ABS床头柜 | 国产 | 1.配置带刹车脚轮； 2.柜体耐腐蚀、耐褪色等特性。 3.具备抽屉、毛巾架、带柜门的储物空间； 4.采用ABS材质，便于清洁、耐磨损。
146 | 陪伴椅 | 国产 | 1.具备可收放功能； 2.护手主框架采用碳钢焊管，配置静音脚轮和刹车，可在任意状态下使用刹车功能; 3.椅面支架连接件采用钢件活动转套,转动无噪音,坐架底部带高耐磨橡胶脚轮，转动灵活; 4.椅面垫子负重≥100kg。
147 | 病人转运车 | 国产 | 1.规格：全长1930mm±50mm，宽663mm±50mm，高低升降510—850mm±50mm，背部升降≥0—70°； 2.安全工作载荷：≥170KG； 3.背部升降系统：背部升降采用静音气弹簧控制； 4.高低调节：金属材质摇杆系统，过载保护功能，不易折断； 5.床板：PP树脂成型制品； 6.框架：采用钢制/部分铝制品制成。
149 | 手术器械（常规、脊柱、关节镜、耳鼻喉） | 国产 | 1.手术室基础器械包：用于外科手术的常规器械， 2.胸心外科手术专科器械包：用于胸心外科常规手术使用，含腔镜器械； 3.骨科手术专科器械：用于骨科常规手术使用； 4.骨科关节镜器械包：用于关节镜下操作，如切除、剥离、缝合等技术，能与现有施乐辉关节镜配套使用的手术工具； 5.神经外科手术专科器械包； 6.胃肠外科专科器械包：主要用于胃肠外科腹腔镜手术； 7.耳鼻咽喉科专科器械包：显微精细器械，包括优质和普通器械。
150 | 治疗车 | 国产 | 1.用于病区内医疗护理操作需求； 2.具备多层结构和不同规格的储物空间及较强的承重能力； 3.储物空间具备分区存放与清晰标识功能； 4.配置优良材质静音脚轮和刹车； 5.配置输液架、锐器盒、垃圾筒、辅助照明等多种附件；
152 | 新生儿加强黄疸治疗仪 | 国产 | 1.可用于新生儿ABO溶血性黄疸、早产儿高胆红素血症、母乳性黄疸等。 具备高效光谱技术，光强度可调，360°均匀照射，消除治疗盲区，适用于婴儿不同体位。 2. 具备智能光强度调节，配置有实时反馈系统和分区域控光：支持头部/躯干独立调光。 3. 安全与舒适性优化，具备温控保护、光疗箱内温度监测（超37.5℃自动报警）、紫外线过滤符合IEC 60601-2-50医疗标准、柔性遮光眼罩避免蓝光视网膜损伤。 4. 智能监测与报警：具备胆红素趋势评估：可选配经皮胆红素监测模块（TcB），实时显示胆红素值及动态曲线，智能报警系统可针对光源故障、温度异常、婴儿活动脱离辐照区（通过红外传感器）等即时声光报警。 5. 便于携带，多场景适配无线移动设计，内置锂电池支持长时间续航，支持NICU、转运及家庭光疗。设备可拆卸为单面辐射台或双面光疗箱，适配开放式抢救台或保温箱协同使用。 6. 数据管理与远程支持，具备自动记录累计光疗时长、平均辐照强度及报警事件，支持USB导出或蓝牙传输至电子病历系统。 7、可支持远程监护接口：通过Wi-Fi连接医院监护平台，实现多设备集中管理及专家远程参数调整。
154 | 体外心肺支持辅助设备-ECMO | 进口/国产 | 1.用于临床的呼吸衰竭或循环衰竭的生命抢救与支持； 2.配备水箱、空氧混合器等； 3.有全套耗材，氧合器套包、动脉插管、静脉插管及经皮穿刺套包为同一品牌，无须额外组装其他品牌附件；套包需有肝素涂层（含氧合器、离心泵头和管路的预先连接好的整体套包）； 4.离心泵基座和显示屏一体化； 5.内置锂电池，运转时间≥90分钟 ； 6.具备紧急模式按钮，可启动紧急模式，显示转速，确保安全灌注； 7.具有流量监测和气泡监测功能。
156 | 病人监护仪 | 国产 | 1.用于重症患者的生命体征监测，包含心率、氧饱和度、PI、血压等基本监测外还需要有床血压监测、中心静脉压监测、PICCO等模块的监测； 2.用于急危重症患者的多项生命体征监测、有创血压指数监测、呼末CO2监测情况； 3.同时除心率、血氧、脉率、无创血压、呼吸、体温等基本生命体征参数监测外，能开展有创血压监测、呼末CO2监测等高级参数功能； 4.能支持接入中心监护系统、医院HiS、护理系统、电子病历等软件系统； 5.模块化插件式监护仪、支持升级PiCCO监测模块，实现微创CCO等血液动力学监测参数。