## 清单
附件1：
成都市温江区人民医院 2025-06 2025年医疗设备市场调研（四）
序号 | 设备名称 | 需求档次 | 功能需求
6 | 高清电子胃肠镜系统 | 国产 | 1.具备≥4种特殊光模式。 2.具备电子染色技术、自动测光模式、构造强调功能、图像放大功能、图像冻结模式、双画面模式、画中画功能； 3.可兼容胃镜、肠镜、超声胃镜、放大镜、十二指肠镜、经鼻胃镜； 4.可拓展兼容：电子支气管镜、超声支气管镜、电子胆道镜等； 5.配置电子放大胃镜≥2条、电子放大肠镜、普通高清肠镜，送气泵、送水泵。
11 | 二氧化碳培养箱 | 国产 | 1.用于培养微生物； 2.容积≥200 L； 3.温度控制范围室温+5～50℃，精度±0.1℃； 4.CO2浓度控制范围0-20%，误差±0.1； 5.具有消毒及多重报警功能。
12 | 核酸分子杂交仪 | 国产 | 1.用于药物基因分型的快速分子杂交检测，为临床安全合理用药提供指导报告； 2.用于药物基因多态性的快速检测，检测位点≥60个； 3.样本检测通量≥48孔，≥4个荧光检测通道，FAM、HEX、ROX、Cy5等； 4.控温精度≤0.3℃，温度均匀性≤0.5℃； 5.检测时间较短，低于45分钟。
13 | 全自动样品处理系统 | 国产 | 1.用于分子流水线检测，自动完成从试剂配制到PCR扩增反应，可同时检测多个项目，可搭配医院现有PCR扩增仪； 2.流水线操作，降低人员生物安全风险，提高TAT时间； 3.检测速度快，检测通量≥2000管/24h；一次性可以加载≥12个项目，每批次不低于12*8个样本 4.扩增试剂开放；包含自动封膜机、离心机；有防污染体系。
21 | 低温储血专用冰箱 | 国产 | 1.用于新鲜冰冻血浆，冰冻血浆和冷沉淀因子储存； 2. 立式，有效容积≥61L； 3.箱内温度控制在2-8摄氏度范围内，数码管温度显示，显示精度0.1摄氏度； 4.风冷设计，保证箱内温度维持在标定的温度范围内； 5.6层可调搁架； 6.具备高低温报警，高环温报警，开门报警，断电报警，冷凝风机故障报警，冷凝器脏堵报警，电源板故障报警，电池电量低报警，传感器故障报警等， 7.≥两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）。
23 | 液基薄层细胞制片机 | 国产 | 1.用于样本分析前对体液(血液除外)的细胞转移、制片、固定、染色； 2.批量处理≥48个样本，样本自动加样制片，可选巴氏染色和HE染色； 3.染色支持常规和快速染色法； 4.每个样本采用滴染，染色液一次性使用，杜绝交叉污染； 5.制片染色过程全程由电脑控制，可实时监控；制片染色完成后，自动清洗维护 6.制好的玻片支持数字扫描，计算机阅片辅助分析。 7.配置稳定电源。
28 | 全自动染色机 | 国产 | 1.能全自动完成特殊染色、常规HE染色和冰冻染色流程，并能同时进行不同特殊染色程序; 2.一次性可进行≥8张切片染色； 3.配置Ups和电脑工作站。
58 | 恒温箱 | 国产 | 1.用于病员输注液体的加温； 2.可使输注液体加温至一个温度后保持恒温，具有杀菌功能； 3.容积＞54L，温度控制范围≥5℃~85℃，防滑脱。
71 | 妇科检查床 | 国产 | 1.满足妇科检查应用； 2.支持电动遥控操作； 3.背板可角度上下调节； 4.带有防水凹槽，防止羊水外泄； 5.配置腿托、污物盆、遥控器等。
73 | 多模式高频通气手术系统 | 国产 | 1.用于经气管、支气管的呼吸系统疾病的诊断和治疗； 2.硬质支气管镜（成人支气管内窥镜）； 3.视野角度0度； 4.实现高清成像； 5.配置支气管镜鞘及手术器械配置、医用内窥镜冷光源、全高清影像系统、监视器、台车、工作站等； 6.手术器械至少包括异物钳 、光学钳 、吸引管 、镜子消毒盒 、气管镜消毒盒、器械消毒盒 、硬镜密封套装、清洗刷（含4种规格）等。
74 | 等离子宫腔电切镜 | 国产 | 1.用于宫腔疾病的治疗，包括子宫肌瘤、息肉、粘连、畸形以及异物残留等； 2.视向角：12°，外鞘：26 Fr； 3.工作长度≥310mm； 4.具备方向标，蓝宝石镜头； 5.外鞘保持静止时操作器、内窥镜、内鞘和手术电极可360°自由旋转，可持续灌流； 6.具备弹簧光纤锁止器。
75 | 宫腔检查镜 | 国产 | 1.用于宫腔疾病的治疗，包括子宫肌瘤、息肉、粘连、畸形以及异物残留等； 2.具有7Fr的手术器械通道，在可视情况下手术操作。 3.配备多种器械，包括（剪刀、活检钳、异物钳）≥3把等。 4.镜鞘一体，含无创末端，与内窥镜联体设计，镜体更细，进出水更通畅。 5.密封帽内置。可顺利通过输卵管疏通导丝等术中耗材，且与手术器械紧密包裹，杜绝气泡进入宫腔。 6.进出水口可根据手术需求360°旋转，进出水通量大， 7.超广角镜头，镜面具有防反光设置。
78 | 胎儿脐血流检测仪 | 国产 | 1.检测显示脐带血流图普，自动实时计算S/D、RI、PI、FVR等特征指标； 2.适用于妊娠中晚期及产程中，脐血流常规检测、高危妊娠的监护、脐带绕颈等异常、胎盘功能不良等的监测、胎儿畸形的辅助诊断； 3.配置主机、一体式电脑、脐血流探头、台车、打印机等。
88 | 婴儿-T组合复苏器 | 国产 | 1.用新生儿和婴儿窒息、呼吸暂停或呼吸困难后的紧急复苏； 2.具备持续气道正压（CPAP）功能和具备峰值压力限制功能，保证气道压力始终处于安全范围。 2.具备吸气峰压（PIP）和呼气末正压（PEEP）、氧浓度等多种参数可灵活调节功能； 3.具备防过度通气设计、可视压力反馈等多种安全保护机制； 4.可通过中心供氧或便携氧气瓶供气，重要部件可拆卸灭菌。 5.具备透明管路：便于观察气体流动及分泌物情况。 6.适配多种接口：可连接面罩、喉罩或气管插管。并可联支持外接血氧探头或呼吸频率传感器；
91 | 便携式血氧饱和度监测仪 | 国产 | 1.无创快速检测：测量血氧饱和度（SpO₂）及脉率，适用于新生儿至成人。 2.实时动态监测：持续显示血氧与脉率变化曲线，实时反馈身体氧合状态，辅助评估呼吸循环功能。 3.具备智能异常预警功能及声光报警； 4.便携式设计，方便灵巧； 5.内置电池支持长时间连续使用，满足转运需求； 6.自动保存历史数据，支持趋势分析；可蓝牙/Wi-Fi连接手机或医疗系统，实现远程监护。
92 | 经皮黄疸仪 | 国产 | 1. 无创检测技术 通过皮肤光学传感器测量皮下胆红素浓度，无需采血，避免反复穿刺带来的疼痛与感染风险。 2. 实时趋势监测 动态曲线显示：连续多次测量可生成胆红素变化趋势图，辅助评估黄疸进展与治疗效果。 3. 安全舒适操作 接触式探头设计：适配新生儿额头或胸骨皮肤，轻触即可完成检测，无辐射伤害。 自动校准功能：减少皮肤厚度、肤色差异对结果的干扰，提升测量一致性。 4. 智能数据管理 历史记录存储：自动保存检测数据与时间戳，支持回查对比或导出至电子病历系统。 分级预警提示：根据胆红素水平自动提示低/中/高风险，辅助临床干预决策。 5. 便携多场景适用 无线便携设计：轻巧手持，适用于产房、新生儿病房、家庭随访及偏远地区筛查。 6. 智能辅助分析 日龄关联参考：结合新生儿出生时间自动匹配胆红素正常阈值，减少人工计算误差。
107 | SBRT组合式全身定位系统 | 国产 | 1.用于SBRT放疗患者的体位固定，多项配置能与现有体架相互匹配，能够适配图像引导系统； 2.CR床板射线均匀性误差≤0.5%；开通过举臂支架固定架可使双上肢置于上举位； 3.可配合图像引导系统；调节压腹装置限制呼吸动度；控制双下肢，保证双下肢处于固定位置；可采用充气方式给腹部施加压力，限制呼吸动度。 4.配置弓形尺、碳纤维弓形尺呼吸控制装置、腿部固定弓形尺、气囊式呼吸控制器、真空垫复位器、热塑膜固定装置、发泡聚氨酯膝垫及脚垫等。
111 | 神经肌肉刺激器 | 国产 | 1.通过高能量电刺激，激活下肢所有静脉肌肉泵，加快血液流动速度，促进局部血液循环，预防深静脉血栓，消除水肿和促进愈合； 2.可充电使用； 3.具备恒流脉冲电流，误差范围小； 4.具备多种脉冲宽度，误差范围小； 5.具备电极脱落预警功能； 6.具备蓝牙信号传输；
114 | 甲状腺手术器械包 （免气腹甲状腺拉钩） | 国产 | 1.用于经腋窝无充气腔镜甲状腺手术辅助器械； 2.用于甲状腺结节及肿瘤病灶手术、甲状腺癌手术切除等，达到颈部不留疤痕手术效果； 3.配置要求:固定器、固定支架(含竖杆、横杆、提拉固定器、提腔拉钩（左弯、右弯）、甲状腺自动拉钩、甲状腺拉钩、直角拉钩、直角拉钩（带吸烟冲洗功能）、消毒盒等。
118 | 手术动力系统 | 国产 | 1.适应各类增生性瘢痕，凹陷性瘢痕，瘢痕疙瘩的治疗。临床应用于增生性瘢痕、瘢痕疙瘩、凹陷性瘢痕、痤疮瘢痕、痘坑、陈旧性瘢痕、萎缩性瘢痕的治疗； 2.用于整形外科手术时对皮肤瘢痕组织钻孔、削磨、切割/切开处理； 3.具备2个高速环钻机，可同时独立工作，支持两个患者同时进行手术； 4.具备手动和脚踏开关两种控制方式； 5.两个环钻机均配备独立计数功能。
120 | 电子支气管镜 | 国产 | 1.用于绝大多数胸部术后病人的吸痰； 2.用于术后观察支气管吻合口愈合情况； 3.用于部分中央型肺癌病人的术前分期检查或组织活检明确病理性质； 4.用于紧急气管插管。
122 | 超声乳化仪（须配6套手柄） | 国产 | 1.用于白内障超声乳化手术，通过高频超声能量破碎并吸除混浊晶状体，为人工晶状体植入提供精准、安全的手术支持； 2.设备应具备高效乳化能力、稳定前房管理及智能化操作功能，确保手术精准性和患者安全。 3.支持多模式乳化（连续、脉冲、爆破等），能量可分级调节，具备智能能量释放控制； 4.具备双线性泵控制功能，前房稳定性自动调节，确保术中眼压平衡； 5.配置≥6套乳化手柄：包含30°、45°等常用角度适应不同术式需求； 6.具备智能控制系统、具备术中预警功能（如后囊膜接近提示等）； 7.支持个性化参数预设、手术数据记录及导出（如乳化时间、能量使用量等）； 8.支持与显微镜、数字化手术系统联动，实现影像同步及远程教学； 9.配置超声乳化手柄≥6套、脚踏控制器、备用管路及滤芯≥3套。
126 | 超声显微镜（UBM） | 国产 | 1.用于眼前节结构的超高分辨率超声成像，可清晰显示角膜、前房、虹膜、睫状体等显微结构，辅助青光眼、眼前节肿瘤等疾病的诊断和手术规划； 2.配置高频超声探头（50MHz以上），轴向分辨率≤50μm； 3.具备多模式扫描、线性扫描（眼前节全景成像）、扇形扫描（房角结构观察）、三维重建功能、智能测量工具、自动前房深度/角度测量、虹膜厚度定量分析等功能； 4.配置显示屏、高频探头≥2支（不同角度）、图像分析工作站、人工智能辅助诊断模块、教学录像系统等。
127 | 眼球突出计 | 国产 | 1.用于精确测量眼球突出度，辅助诊断甲状腺相关眼病、眼眶肿瘤等疾病，提供客观的临床数据支持； 2.具备高精度测量功能，重复测量误差：≤0.3mm； 3.具备多模式测量、双眼同步测量、直尺式和镜面反射式测量功能； 4.具备智能校准和手动校准验证功能 5.配置可调节额托和颌托、测量支架、测量标尺（毫米刻度）、校准工具、便携式收纳盒等。
128 | 二氧化碳冷冻治疗仪 | 国产 | 1.用于青光眼睫状体冷冻术和视网膜脱离复位术，通过精确可控的低温治疗实现： 2.具备青光眼模式、视网膜模式等； 3.具备精密控温系统，温度控制范围≥-80℃至-40℃，步进可调； 4.配置眼科专用探头：2.5mm以下细径探头、视网膜探头等； 5.具备自动解冻循环系统、眼压实时监测接口 6.配置眼科专用探头≥3支（直头/弯头/视网膜型）、脚踏开关、眼压监测适配器等
130 | 便携式吸引器 | 国产 | 1.具备在救护车使用的负压功能； 2.可调节负压，带充电功能； 3.配置可移动试轮子，负压器，连接管；
134 | 全身半舱窄谱中波紫外线光疗仪 | 国产 | 1.用于皮肤科银屑病、白癜风、蕈样肉芽肿、特应性皮炎，也可用于瘙痒症、副银屑病、结节性痒疹、扁平苔藓、玫瑰糠疹、苔藓样糠疹、慢性单纯性苔藓、毛发红糠疹、皮肤肥大细胞增多症、淋巴瘤样丘疹病、硬斑病、系统性硬化病、硬肿病、移植物抗宿主病、脂溢性皮炎、环状肉芽肿、多形性日光疹、日光性荨麻疹等疾病的治疗。 2.配置UV眼镜、UVB灯管≥10根等。
136 | 等离子射频手术系统 | 国产 | 1.用手术中对人体组织进行切割、消融、凝固和止血； 2.匹配耳鼻喉科各种息肉、出血、炎症、增生肥大等的治疗： 3.满足耳科：鼓膜打孔、耳内镜持续灌流手术等； 4.满足头颈：甲状腺开放手术等； 5.满足鼻科：翼管神经阻断术、经鼻颅底内镜手术等； 6.自动检测附件及刀头功能：能在连接好脚踏和手柄后主机根据不同刀头自动设置默认功率大小； 7.可选配开展耳内镜手术的灌注泵。
149 | 手术器械（常规、脊柱、关节镜、耳鼻喉） | 国产 | 1.手术室基础器械包：用于外科手术的常规器械， 2.胸心外科手术专科器械包：用于胸心外科常规手术使用，含腔镜器械； 3.骨科手术专科器械：用于骨科常规手术使用； 4.骨科关节镜器械包：用于关节镜下操作，如切除、剥离、缝合等技术，能与现有施乐辉关节镜配套使用的手术工具； 5.神经外科手术专科器械包； 6.胃肠外科专科器械包：主要用于胃肠外科腹腔镜手术； 7.耳鼻咽喉科专科器械包：显微精细器械，包括优质和普通器械。
152 | 新生儿加强黄疸治疗仪 | 国产 | 1.可用于新生儿ABO溶血性黄疸、早产儿高胆红素血症、母乳性黄疸等。 具备高效光谱技术，光强度可调，360°均匀照射，消除治疗盲区，适用于婴儿不同体位。 2. 具备智能光强度调节，配置有实时反馈系统和分区域控光：支持头部/躯干独立调光。 3. 安全与舒适性优化，具备温控保护、光疗箱内温度监测（超37.5℃自动报警）、紫外线过滤符合IEC 60601-2-50医疗标准、柔性遮光眼罩避免蓝光视网膜损伤。 4. 智能监测与报警：具备胆红素趋势评估：可选配经皮胆红素监测模块（TcB），实时显示胆红素值及动态曲线，智能报警系统可针对光源故障、温度异常、婴儿活动脱离辐照区（通过红外传感器）等即时声光报警。 5. 便于携带，多场景适配无线移动设计，内置锂电池支持长时间续航，支持NICU、转运及家庭光疗。设备可拆卸为单面辐射台或双面光疗箱，适配开放式抢救台或保温箱协同使用。 6. 数据管理与远程支持，具备自动记录累计光疗时长、平均辐照强度及报警事件，支持USB导出或蓝牙传输至电子病历系统。 7、可支持远程监护接口：通过Wi-Fi连接医院监护平台，实现多设备集中管理及专家远程参数调整。