## 清单
附件1：
成都市温江区人民医院 2025-06 2025年医疗设备市场调研（四）
序号 | 设备名称 | 需求档次 | 功能需求
11 | 二氧化碳培养箱 | 国产 | 1.用于培养微生物； 2.容积≥200 L； 3.温度控制范围室温+5～50℃，精度±0.1℃； 4.CO2浓度控制范围0-20%，误差±0.1； 5.具有消毒及多重报警功能。
12 | 核酸分子杂交仪 | 国产 | 1.用于药物基因分型的快速分子杂交检测，为临床安全合理用药提供指导报告； 2.用于药物基因多态性的快速检测，检测位点≥60个； 3.样本检测通量≥48孔，≥4个荧光检测通道，FAM、HEX、ROX、Cy5等； 4.控温精度≤0.3℃，温度均匀性≤0.5℃； 5.检测时间较短，低于45分钟。
13 | 全自动样品处理系统 | 国产 | 1.用于分子流水线检测，自动完成从试剂配制到PCR扩增反应，可同时检测多个项目，可搭配医院现有PCR扩增仪； 2.流水线操作，降低人员生物安全风险，提高TAT时间； 3.检测速度快，检测通量≥2000管/24h；一次性可以加载≥12个项目，每批次不低于12*8个样本 4.扩增试剂开放；包含自动封膜机、离心机；有防污染体系。
21 | 低温储血专用冰箱 | 国产 | 1.用于新鲜冰冻血浆，冰冻血浆和冷沉淀因子储存； 2. 立式，有效容积≥500L； 3.箱内温度可达-20℃以下，数码管温度显示，显示精度0.1摄氏度； 4.风冷设计，保证箱内温度维持在标定的温度范围内； 5.6层可调搁架； 6.具备高低温报警，高环温报警，开门报警，断电报警，冷凝风机故障报警，冷凝器脏堵报警，电源板故障报警，电池电量低报警，传感器故障报警等， 7.≥两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）。
23 | 液基薄层细胞制片机 | 国产 | 1.用于样本分析前对体液(血液除外)的细胞转移、制片、固定、染色； 2.批量处理≥48个样本，样本自动加样制片，可选巴氏染色和HE染色； 3.染色支持常规和快速染色法； 4.每个样本采用滴染，染色液一次性使用，杜绝交叉污染； 5.制片染色过程全程由电脑控制，可实时监控；制片染色完成后，自动清洗维护 6.制好的玻片支持数字扫描，计算机阅片辅助分析。 7.配置稳定电源。
28 | 全自动染色机 | 国产 | 1.能全自动完成特殊染色、常规HE染色和冰冻染色流程，并能同时进行不同特殊染色程序; 2.一次性可进行≥8张切片染色； 3.配置Ups和电脑工作站。
44 | 恒温恒压气腹机 | 国产 | 1.建立气腹及恒压排烟，带过滤功能组件； 2.持续测压、气腹恒压：实时测压且进气和测压可同时进行； 3.低流量低腹压低冲击；全密闭循环、恒温除雾；层级过滤、瞬时排烟； 4.配置高压管（≥3 米）、 低压管（≥10 米)等。
47 | 铅屏风 | 国产 | 1.适用于骨科需X线透视的手术，用于防护射线。； 2.骨科手术C型臂透视时射线防护，推动便捷无噪音 3.双联型≥2000*1800mm；≥400*600mm铅玻璃观察窗，万向轮移动且无噪音，带刹车。
58 | 恒温箱 | 国产 | 1.用于病员输注液体的加温； 2.可使输注液体加温至一个温度后保持恒温，具有杀菌功能； 3.容积＞54L，温度控制范围≥5℃~85℃，防滑脱。
73 | 多模式高频通气手术系统 | 国产 | 1.用于经气管、支气管的呼吸系统疾病的诊断和治疗； 2.硬质支气管镜（成人支气管内窥镜）； 3.视野角度0度； 4.实现高清成像； 5.配置支气管镜鞘及手术器械配置、医用内窥镜冷光源、全高清影像系统、监视器、台车、工作站等； 6.手术器械至少包括异物钳 、光学钳 、吸引管 、镜子消毒盒 、气管镜消毒盒、器械消毒盒 、硬镜密封套装、清洗刷（含4种规格）等。
78 | 胎儿脐血流检测仪 | 国产 | 1.检测显示脐带血流图普，自动实时计算S/D、RI、PI、FVR等特征指标； 2.适用于妊娠中晚期及产程中，脐血流常规检测、高危妊娠的监护、脐带绕颈等异常、胎盘功能不良等的监测、胎儿畸形的辅助诊断； 3.配置主机、一体式电脑、脐血流探头、台车、打印机等。
101 | 内热式针灸治疗仪 | 国产 | 1.适用于医疗单位对患者进行颈肩腰腿痛的治疗； 2.设备的输出通道≥40通道，采用单通道数控内热针，每个通道都有控制显示；。 3.具备一键启动操作能控制内热针的治疗温度，能自动检测并显示当前治疗温度； 4.内热针应具有标准刻度，能精准治疗； 5.配置连接导线≥40根、内热针具≥100支、一次性无菌内热针具≥100支
107 | SBRT组合式全身定位系统 | 国产 | 1.用于SBRT放疗患者的体位固定，多项配置能与现有体架相互匹配，能够适配图像引导系统； 2.CR床板射线均匀性误差≤0.5%；开通过举臂支架固定架可使双上肢置于上举位； 3.可配合图像引导系统；调节压腹装置限制呼吸动度；控制双下肢，保证双下肢处于固定位置；可采用充气方式给腹部施加压力，限制呼吸动度。 4.配置弓形尺、碳纤维弓形尺呼吸控制装置、腿部固定弓形尺、气囊式呼吸控制器、真空垫复位器、热塑膜固定装置、发泡聚氨酯膝垫及脚垫等。
111 | 神经肌肉刺激器 | 国产 | 1.通过高能量电刺激，激活下肢所有静脉肌肉泵，加快血液流动速度，促进局部血液循环，预防深静脉血栓，消除水肿和促进愈合； 2.可充电使用； 3.具备恒流脉冲电流，误差范围小； 4.具备多种脉冲宽度，误差范围小； 5.具备电极脱落预警功能； 6.具备蓝牙信号传输；
112 | 脊柱内镜设备、器械 | 国产 | 1.用于治疗腰椎间盘突出症，通过该系统能精准摘除突出的椎间盘组织，解除其对神经根或脊髓的压迫； 2.器械通道和工作长度便于微创操作‌；适应不同入路需求（如椎间孔、椎板间等）‌，配置相应内窥镜； ‌3.手术器械配置包含不限于逐级扩张管、工作套管、可视扩孔钻、神经拉钩、剥离子、抓钳、咬骨钳等与内窥镜配套使用的手术器械； 4.配置等离子射频系统； 5.摄像系统分辨率：≥1920（H）×1080（V）
120 | 电子支气管镜 | 国产 | 1.用于绝大多数胸部术后病人的吸痰； 2.用于术后观察支气管吻合口愈合情况； 3.用于部分中央型肺癌病人的术前分期检查或组织活检明确病理性质； 4.用于紧急气管插管。
130 | 便携式吸引器 | 国产 | 1.具备在救护车使用的负压功能； 2.可调节负压，带充电功能； 3.配置可移动试轮子，负压器，连接管；
149 | 手术器械 | 国产 | 1.手术室基础器械包：用于外科手术的常规器械， 2.胸心外科手术专科器械包：用于胸心外科常规手术使用，含腔镜器械； 3.骨科手术专科器械：用于骨科常规手术使用； 4.骨科关节镜器械包：用于关节镜下操作，如切除、剥离、缝合等技术，能与现有施乐辉关节镜配套使用的手术工具； 5.神经外科手术专科器械包； 6.胃肠外科专科器械包：主要用于胃肠外科腹腔镜手术； 7.耳鼻咽喉科专科器械包：显微精细器械，包括优质和普通器械。 | 详见对应工作表

## 手术室基础器械包
手术室基础器械需求清单
器械名称 | 科室 | 型号 | 数量（个） | 备注 | 材质需求
止血钳（弯全齿） | 手术室基础器械 | 各型（14、16、18、20、22、24厘米） | 2400 | 每个型号各400把 | 手术器械采用材质性能至少不低于304不锈钢材质
止血钳（弯全齿） |  | 26厘米 | 50 | 每个型号各50把
止血钳（直全齿） |  | 各型（14、20厘米） | 100 | 每个型号各50把
止血钳（直有钩） |  | 20厘米 | 50
无损伤止血钳 |  | 各型（弯18、20厘米） | 20 | 每个型号各3把
组织钳 |  | 各型（16、18厘米） | 600 | 每个型号各300把
组织钳 |  | 20厘米 | 100
刀柄 |  | 各型（4号、7号） | 200 | 每个型号各100把
组织剪（弯） |  | 各型（16、18厘米） | 200 | 每个型号各100把
组织剪（直） |  | 各型（16、18厘米） | 200 | 每个型号各100把
组织剪（弯综合） |  | 各型（18、20、22、25厘米） | 200 | 每个型号各50把
肠钳（直直齿） |  | 各型（22、25厘米） | 20 | 每个型号各10把
肠钳（弯直齿） |  | 各型（22、25厘米） | 20 | 每个型号各10把
海绵钳（弯有齿） |  | 25厘米 | 100
海绵钳（弯无齿） |  | 25厘米 | 100
拉钩 |  | 各型（皮肤拉钩21、深部拉钩S20、25、30腹壁拉钩28厘米） | 150 | 每个型号各30把
持针钳（细针） |  | 各型（14、16、18、20厘米） | 40 | 每个型号各10把
持针钳（粗针） |  | 各型（16、18、20厘米） | 300 | 每个型号各100把
持针钳（粗针） |  | 22厘米 | 40
医用镊 |  | 16厘米 | 50
医用镊 |  | 22厘米 | 50
组织镊（直有钩） |  | 16厘米 | 50
组织镊（无损伤） |  | 各型（组织镊14、16厘米） | 30 | 每个型号各15把

## 胸心外科手术专科器械包
胸心外科基础器械需求清单
器械名称 | 科室 | 型号 | 数量（个） | 备注 | 材质需求
肋骨牵开器 | 胸心外科手术专科器械 | 单叶各型(40×34、60×52、75×65) | 8 |  | 手术器械采用材质性能至少不低于630材料
肋骨合拢器 |  | / | 2
双关节海绵钳 |  | 头宽10mm,5*340mm | 10 | 胸腔镜用
双关节持针器 |  | 5*333mm,带锁扣 | 6
推结器 |  | V型头部，4*360mm | 4
双关节直角分离钳 |  | 双关节，弧高15mm,5*360mm带锁扣 | 6
双关节组织分离钳 |  | 双关节，角度20mm,5*360mm带锁扣 | 6

## 骨科手术专科器械
骨科基础器械需求清单
器械名称 | 科室 | 型号 | 数量（个） | 备注 | 材质需求
椎板咬骨钳 | 骨科手术专科器械 | 各型刃宽1（21cm/90°、110°、130°） 刃宽2（21cm/90°、110°、130°） 刃宽3（21cm/90°、110°、130°） | 27 | 每个型号各3把 | 手术器械采用材质性能至少不低于304不锈钢材质
髓核钳 |  | 各型(直型20cm头宽2、3、4)（上弯20cm头宽2、3、4） | 18 | 每个型号各3把
咬骨钳 |  | 各型（双关节直型22cm刃宽2、4、6） | 21 | 每个型号各7把
医用螺丝刀 |  | 各型（上肢梅花、下肢梅花、上肢内六角、下肢内六角） | 80 | 每个型号各20把
骨膜剥离器 |  | 各型（直角球头、弯角球头27cm10/5.5×3.5、直角、弯角6.5/5.5)（弯/弯18cm刃宽5、2）（弯20cm刃宽6、刃宽8）（弯/弯24cm刃宽4、6）（直角/弯19cm5、10）（直角球头/弯27cm10/5.5）（直角/弯27cm6.5/5.5） | 48 | 每个型号各3把
截骨刀 |  | 各型（直型27cm平刃刃宽6、8、10）（弯型27cm平刃刃宽6、8、10） | 30 | 每个型号各5把
神经拉钩 |  | 各型（金属方柄角形90°/方头头宽14cm3、 5、 7）（金属方柄直形/直角弯圆头19cm1.4×4.7） | 12 | 每个型号各3把
神经根拉钩 |  | 直型/直角弯球头33cm2.2×3.8 | 8
骨凿 |  | 各型(圆柄直、半圆刃12cm头宽4）（圆柄弯/单斜平刃30cm头宽10）（六角柄圆刃22cm头宽6、头宽8） | 15 | 每个型号各3把
骨刮匙 |  | 各型(六角柄直27cm匙形头宽3、6、 12) | 4 | 每个型号各4把
钢丝穿引器 |  | 各型（钢丝穿引器15cm×2.5）（直型/左弯25cm弧度R30穿引直径3）（直型/右弯25cm弧度R30穿引直径3） | 6 | 每个型号各2把

## 骨科关节镜器械包
骨科关节镜
产品名称 | 数量 | 规格 | 材质需求
鸭嘴左弯蓝钳 | 1 | 鸭嘴左弯15°，工作长度： ≥123mm，长度：218mm，高度100mm，头部宽度：5.0mm，张合角度39°， | 手术器械采用材质性能至少不低于304不锈钢材质
鸭嘴右弯蓝钳 | 1 | 右弯15°，工作长度：≥ 123mm，长度：218mm，高度100mm，头部宽度：5.0mm，张合角度39°
鸭嘴直蓝钳 | 1 | 型，工作长度： ≥123mm，长度：218mm，高度100mm，头部宽度：5.0mm，张合角度35°
鸭嘴上翘篮钳 | 1 | 头翘型，工作长度：≥ 123mm，长度：218mm，高度100mm，头部宽度：5.0mm，张合角度30°
前角蓝钳左 | 1 | 前角左侧，工作长度：≥ 115mm，长度：212mm，高度101mm，头部宽度：5.6mm，张合角度45°
前角蓝钳右 | 1 | 前角右侧，工作长度：≥ 115mm，长度：212mm，高度101mm，头部宽度：5.6mm，张合角度45°
游离体钳 | 1 | 长度≥280mm，工作长度92.5mm
探勾 | 1 | 长度241mm，工作长度115mm，头端直径1.5mm，头部宽3mm
抓线钳 | 1 | 长度262mm，工作长度165mm，张合角度≥60°，头部宽4mm
剪线器 | 1 | 工作长度129mm，长度229mm，工作直径4.2mm，高109mm
骨锤 | 1 | 长度190mm，锤体长度48mm
骨锉 | 1 | 工作长度≥150mm，杆部直径3.6mm，头部宽度5mm，
交换棒 | 1 | 长度≥307mm，直径4mm
推结器 | 1 | 工作长度168mm，长度≥211mm，杆直径3mm，过线孔直径1.5mm
戳枪（头翘） | 1 | 头翘型，头部钝化处理工艺，长度≥262mm，工作长度165mm，张合角度45°，头部宽2.5mm，
刻度探针（肩） | 1 | 长度≥260mm，工作长度150mm，头宽2mm，杆部直径4mm，激光刻度标记：2-10mm，
左弯缝合钩45° | 1 | 工作角度45°，左弯型，工作长度≥142mm，直径3.8mm，长度289mm
右弯缝合钩45° | 1 | 工作角度45°，右弯型，工作长度≥142mm，直径3.8mm，长度289mm
直形缝合钩 | 1 | 工作角度90°，直型，工作长度142mm，直径3.8mm，长度289mm，
左弯缝合钩25° | 1 | 工作角度25°，左弯型，工作长度145mm，直径3.8mm，长度292mm
右弯缝合钩25° | 1 | 工作角度25°，右弯型，工作长度145mm，直径3.8mm，长度292mm
微骨折锥20° | 1 | 角度20°，工作长度110mm，长度240mm，杆直径6mm
微骨折锥45° | 1 | 角度45°，工作长度124mm，长度234mm，杆直径6mm
微骨折锥65° | 1 | 度65°，工作长度103mm，长度234mm
微骨折锥90° | 1 | 角度90°，工作长度103mm，长度234mm
关节内窥镜（2.7*110mm） | 1 | 1.高清关节镜； 2.工作直径≥2.7mm，工作长度≥110mm，视向角30°，视场角≥80° 3.配有双阀镜鞘和穿刺锥
镜鞘 | 1
穿刺针 | 1

## 神经外科手术专科器械包
神经外科基础器械需求清单
器械名称 | 型号 | 数量（个） | 备注
神经剥离子 | 长20cm，头3mm、4mm | 6
单齿撑开器 | 钝头，长200mm：钩深60、钩深45、钩深30 | 9 | 每个型号各3把
脑压板 | 板式，带刻度，长20cm：头宽2、头宽4、头宽6 | 18 | 每个型号各6把
吸引头 | 滴水状吸孔，22cm长：φ2.0、φ2.5、φ3.0、φ4.5 | 12 | 每个型号各3个
双关节咬骨钳 | 侧弯，头4mm，长23cm | 4
洗耳球 | 90ml | 6
脑穿针（钝头） | 3.6*100 | 6

## 胃肠外科专科器械包
腹腔镜胃肠手术器械配置单
序号 | 产品名称 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 需求
1 | 腹壁缝合钳 | 腹壁缝合钳 | Φ2.5 | 1 | 把 | 2套
2 | 荷包抓钳 | 荷包钳 | 剪式 | 1 | 把
4 | 穿刺器 | 穿刺器 | 直径10mm，工作长度≥115mm | 1 | 套
5 | 弯分离钳 | 单极分离钳 | 直径5mm，工作长度≥330mm，可通电钳头弯、细齿， | 2 | 把
6 | 弯剪刀 | 单极剪刀 | 直径5mm，工作长度≥330mm，可通电剪刀头部弯 | 1 | 把
7 | 胃抓钳 | 单极抓钳 | 直径5mm，工作长度≥330mm | 4 | 把
8 | 肠抓钳 | 单极抓钳 | 直径5mm，工作长度≥330mm | 1 | 把
10 | 电凝钩 | 单极电凝钩 | L型头部，直径5mm，工作长度≥330mm，通电带电凝 | 1 | 支
11 | 电凝棒 | 单极电凝棒 | 头部棒状，直径5mm，工作长度≥330mm，通电带电凝 | 1 | 支
12 | 吸引器 | 吸引器 | 直径5mm，工作长度≥330mm | 1 | 套
13 | 持针钳 | 持针钳 | 手柄O型、直径5mm，工作长度≥330mm | 1 | 把
18 | 鸭嘴抓钳 | 单极抓钳 | 直径5mm，工作长度≥330mm | 1 | 把
19 | 肠抓钳 | 抓钳 | 直径10mm，工作长度≥330mm | 1 | 把
21 | 靶式钳 | 靶式钳 | 直径10mm，工作长度≥330mm | 1 | 把
合计 |  |  |  | 18
分离钳：数量1 |  | 持针钳：数量1
可弯角度 | 头端偏摆角度向一侧的最大偏摆角度≥45°。 | 可弯角度 | 头端偏摆角度向一侧的最大偏摆角度≥45°。
工作长度 | 360±3%。 | 工作长度 | 360±3%。
工作外径 | 5mm | 工作外径 | 5mm

## 耳鼻咽喉科专科器械包
耳鼻喉科手术器械清单
序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 耵聍钩 | 半柳叶状，直形，尖头 | 1 | 支 | 采用优质材料制造，性能不低于630材质
2 | 耵聍钩 | 半月状，直形,L2.4 | 1 | 支
3 | 耵聍钩 | 圆状，直形，φ2mm | 1 | 把
4 | 耵聍钩 | 圆状，45°,φ2mm | 1 | 支
5 | 耵聍钩 | 圆状，45°,φ2.5mm | 1 | 把
6 | 耵聍钩 | 圆状，90°,φ2mm | 1 | 把
7 | 耵聍钩 | 直形，尖头 | 1 | 支
8 | 耵聍钩 | 弧形，微弯，钝头 | 1 | 支
9 | 耵聍钩 | 45°，尖头，L1.4mm | 1 | 支
10 | 耵聍钩 | 90°，尖头，L1.2mm | 1 | 支
11 | 耳用探针 | 球头，中弯，φ0.8mm | 1 | 支
12 | 耵聍钩 | 卵圆状，中弯，W1.2mm | 1 | 支
13 | 耵聍钩 | 卵圆状，中弯，W1.8mm | 1 | 支
14 | 耵聍钩 | 卵圆状，双头 | 1 | 支
15 | 耳刮匙 | 圆状15°锐口，φ2mm | 1 | 支
16 | 耳刮匙 | 圆状45°锐口，φ2mm | 1 | 支
17 | 耳刮匙 | 碗状，15°锐口2*1.4/2.2*1.6 | 1 | 支
18 | 耳刮匙 | 碗状，15°锐口2.4*1.8/2.6*2 | 1 | 支
19 | 耳钳 | 斜杆，推杆式（置放钳） | 1 | 把
20 | 耳用吸引管 | 直管，1mm,分体式 | 2 | 支
21 | 耳用吸引管 | 直管，1.5mm,分体式 | 2 | 支
22 | 耳用吸引管 | 直管，2mm,分体式 | 1 | 支
23 | 中耳息肉钳 | 麦粒型，带齿，直形，5*0.6*0.9mm | 1 | 把
24 | 中耳息肉钳 | 麦粒型，带齿，上翘20°，3.5*0.6*0.9mm | 1 | 把
25 | 中耳息肉钳 | 圆碗形，直形，2.5mm | 1 | 把
26 | 中耳息肉钳 | 圆碗形，上翘45°,φ2mm | 1 | 把
27 | 中耳息肉钳 | 卵圆碗，直形，6*2.4 | 1 | 把
28 | 耳剪 | 枪状，直形，精细 | 1 | 把
29 | 耳用槌骨咬骨剪 | 推切口，上开口 | 1 | 把
30 | 耳剪 | 枪状，直行，微上弯，镫骨足弓剪 | 1 | 把
31 | 乳突牵开器 | 固定式130mm，精细款 | 1 | 把 | 采用材质性能不低于304材质
32 | 乳突牵开器 | 活动式，3*3齿精细款 | 1 | 把
33 | 消毒盒 | 耳科专用 | 1 | 只